## 091022 (hidden)
【施設整備業務における調達関連業務等との業務区分表】
№ | 部門名 | 設備・機器等の名称 | 業務区分 |  | 備 考 | 伊藤事務所コメント（10.15） | アイテックコメント（10.19） 緑文字：島田 赤文字：井筒
|  |  | ITEC | 伊藤
1 | 共通項目 | ＩＴＶ設備 | 事業者 | 事業者 | 状態監視目的。 | 何を目的としたＩＴＶでしょうか？防犯・状態監視目的は事業者と考えております | 状態監視目的です。
2 | 共通項目 | ドクターコール | 要検討 | 事業者 | 用途・部門を確認。PHSで対応は可能か。 | 緊急呼び出し用の携帯又はPHSとの理解でよろしいですか？ | ＰＨＳなら下記電話設備に包含してよいのでは？
3 | 共通項目 | ナースコールシステム | 事業者 | 事業者 | システム仕様は別途検討。
4 | 共通項目 | アイソレーショントランス | 事業者 | 市 | 機器と建築の取り合いが発生し、据付がうまくいかない（仕上がりが綺麗にならない）可能性が高い。 |  | 設備設置の都合上建築対応がベター。⇒島田さん、・・・都合上の意味は、具体的には機器と建築の取り合いが発生し、据付がうまくいかない（仕上がりがきれいにならない）可能性が高いということでいいですか。（以下、都合上の言葉に関し、同じです）たけ
5 | 共通項目 | シーリングペンダント(アンカー工事含む） OP室のみ | 事業者 | 市 | 機器と建築の取り合いが発生し、据付がうまくいかない（仕上がりが綺麗にならない）可能性が高い。 ⇒（橋口副院長）集中治療室には不要。 | ペンダントで決定との理解でよろしいですか？HCUにまでペンダントが必要かは疑問ですが、、、またCCUもありますので念のため部門名に記載したほうが良いと思います 救命ＨＣＵはありませんので削除します 集中治療室ではない一般病室は上記病棟部門に該当するとの理解でよろしいですか？ またICUシンドロームの観点からテレビはあったほうが良いと思いますがいかがでしょうか? | アンカー等設備設置の都合上建築対応がベター。ただし、ＨＣＵにまで設置するかどうか要検討。⇒森原さん、ペンダントについては、先生は自分達でいっても、それが建設又は市側の区分についてはご理解していないと思います。
6 | 共通項目 | 無影灯（１次側設備：躯体アンカー含む） | 事業者 | 事業者 |  | 躯体アンカー・一次側設備は事業者、本体・操作盤は市
7 | 共通項目 | 無影灯（２次側設備：操作盤含む） | 市 | 市 |  | 躯体アンカー・一次側設備は事業者、本体・操作盤は市
8 | 共通項目 | 手洗い装置 | 事業者 | 市 | 陶器製ではなく、ＳＵＳ製を想定。 | 陶器製ではなく、SUS製のものを想定しました
9 | 共通項目 | 保温庫･保冷庫 | 市・事業者 | 事業者 | プレハブは事業者対応、置き型は市。
10 | 共通項目 | 時計設備 | 事業者 | 事業者
11 | 共通項目 | 流し台 | 事業者
12 | 共通項目 | 作業台 | 市
13 | 共通項目 | ウォールケアユニット | 要検討
14 | 共通項目 | ＰＨＳ | 要検討
15 | OP部門 | 壁面収納（器械戸棚、薬品戸棚、保冷庫、保温庫、情報パネル、オペタイマー） | 事業者
16 | 内視鏡部門 | モニターアーム（天井吊り下げ用） | 要検討
17 | 病棟部門 | 無菌病室（クラス10,000） | 事業者 | 事業者 | クラス10,000。 | 10,000程度であれば事業者、プレファブ式のものは市と考えております
18 | 病棟部門 | テレビ（本体） | 事業者 (利便) | 市 | 要求水準書利便施設に記載。 | リース品と想定 本体は市、配管・配線は事業者 | 要求水準の利便施設で事業者側と規定。
19 | 病棟部門 | テレビ（配管） | 事業者 (利便) | 事業者 | 要求水準書利便施設に記載。 | リース品と想定 本体は市、配管・配線は事業者 | 要求水準の利便施設で事業者側と規定。
20 | 病棟部門 | テレビ（配線） | 事業者 (利便) | 事業者 | 要求水準書利便施設に記載。 | リース品と想定 本体は市、配管・配線は事業者 | 要求水準の利便施設で事業者側と規定。
21 | 病棟部門 | 患者サービス用の病室のベッドサイド端末 | 要検討 |  | 提供する機能については、要検討。 | これは端末を常設するということでしょうか？ リース品もしくは患者個人の持ち込みと想定しますが | 患者用インターネットは諸々の要件について要検討。
22 | 病棟部門 | 特殊浴槽 | 市 | 市 | シャワーベッド仕様。
23 | 新生児病床 （ＧＣＵ） | メディカルボード | 事業者 | 市 | 機器と建築の取り合いが発生し、据付がうまくいかない（仕上がりが綺麗にならない）可能性が高い。 | 壁面タイプのものを指していると思われますが、下記のペンダントとの使い分けはいかがしますか？ | 設備設置の都合上建築対応がベター。
24 | 外来部門 | 聴力検査室 | 事業者 | 事業者
25 | 外来部門 | 表示盤（診察順、採血順、会計順） | 市 | 市 |  | 取合い調整さえできれば、必ずしも事業者でなくてもよろしいかと思いますが、、、
26 | 外来部門他 | シャーカステン | 市 |  | 可動式のものは、市側。
27 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | 映像システム（術野カメラ等） | 市 | 市
28 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | ＢＧＭシステム | 事業者 （放送設備） | 事業者 ？ | ＢＧＭ放送が可能な配管設備を用意してソフトは市。 | 各室単位でジャンルを替えられるようにとの要望があると伺っています。有線放送のBGMをお考えなら契約数等の関係上、市として頂くのがよろしいと思いますが、、、
29 | 中央滅菌部門 | 高圧蒸気滅菌装置 | 市 | 市 | ヒアリングの結果、リターン方式で可となったため、区画隔壁の影響が無くなったことから病院調達への組み入れも可能。 （調査の結果、ＥＯＧの外注化は不可。）
30 | 中央滅菌部門 | 酸化エチレンガス滅菌装置 | 市 | 市 |  | 外注化可能なら外注としたい（近接都市への有無による）との話がありましたが、その結果を受けた決定事項との理解でよろしいですか？
31 | 中央滅菌部門 | 低温プラズマ滅菌装置 | 市 | 市
32 | 中央滅菌部門 | 洗浄装置（ジェット式超音波洗浄装置等） | 事業者 | 市
33 | 中央滅菌部門 | パスボックス | 事業者 | 事業者
34 | 中央滅菌部門 | 回転式収納棚（コンテナ収納） | 事業者 | 事業者 | コンテナの平面配置が不可の場合。 要求水準書の書き方について要検討。 |  | 要求水準書の書き方について要検討。
35 | 中央滅菌部門 | ＲＯ水製造装置 | 要検討 | 事業者 | ヒアリング確認中。 | 必要な場合は市と考えております | 必須です。
36 | 中央滅菌部門 | ２槽式システム流し台（エアガス・水ガン付） | 事業者
37 | 放射線部門 | 核医学モニター関連機器 | 事業者 | 事業者
38 | 放射線部門 | 核医学法定設置関連機器 | 事業者 | 事業者 |  | 具体的に何を指していますか？
39 | 放射線部門 | 核医学排水･空調設備 | 事業者 | 事業者
40 | 放射線部門 | ＭＲＩシールド工事 | 市 | 市 | 移設ＭＲＩのシールド工事は事業範囲外。新規設置分も機器の性能に依存するため病院側。
41 | 放射線部門 | その他のシールド工事 | 事業者 | 事業者
42 | 放射線部門 | 表示盤（撮影順） | 市 | 市
43 | 放射線部門 | 映像システム（心カテ：術野カメラ等） | 市 | 市
44 | 放射線部門 | 天井裏アンカー設置工事 | 事業者 | 事業者 |  | 走行レール取付架台・インジェクター架台等は市 | ？？逆では？？ 架台が事業者
45 | 薬剤部門 | パスボックス | 事業者 |  | 無菌室と調剤エリア間。 | どこへの設置を想定されていますか？製剤室との理解でよろしいですか？ | 無菌室と調剤室間の想定です。保冷、アルコール噴霧、常温の３種類と材料搬入要ＰＢです。
46 | 薬剤部門 | 安全キャビネット | 市 | 市 | 要検討。 |  | ←全排気タイプで排気ダクトが必要。
47 | 薬剤部門 | クリーンルーム用設備 | 事業者 | 事業者 ？ | クラス10,000。 | 具体的に何を指していますか？ プレファブ式クリーンルーム・クリーンベンチであれば市でよろしいかと思います | エアシャワー等を想定しました。
48 | 薬剤部門 | クリーベンチ | 市
49 | 検査部門 | バイオハザード対応キャビネット | 市 | 市
50 | 検査部門 | 脳波検査室・筋電室シールド工事 | 事業者 | 事業者 |  | 具体的室名称を上げるなら筋電室の追記も必要と思います
51 | 病理検査 | 排気装置付実験台 | 市 | 市 | 排気設備との取り合い。 廃棄場所がピンポイントで定まらないと設置に難が生じる。市側とすると調達時期がずれてしまい、２次側施工で問題が生じる可能性がある。 | 単に接続するだけですので市でよろしいかと思います | 廃棄場所がピンポイントで定まらないと設置に難が生じます。市側とすると調達時期がずれてしまい、２次側施工で問題が生じる可能性があります。
52 | 病理検査 | ホルマリン対策排気装置 | 事業者 | 市 |  | 同上 | 廃棄場所がピンポイントで定まらないと設置に難が生じます。市側とすると調達時期がずれてしまい、２次側施工で問題が生じる可能性があります。
53 | 病理検査 | 臓器切り出し台 | 市
54 | 栄養部門（厨房） | 配膳車 | 市 | 事業者 ？ | 医療機器等整備基本計画参照。 |  | 島田さん、これは市側でいいのではないですか。たけ
55 | 栄養部門（厨房） | 上記以外の厨房機器（調乳用機器を含む） | 事業者 | 事業者 | 医療機器等整備基本計画参照。
56 | 栄養部門（厨房） | 環境監視システム | 事業者 | 事業者 |  | 温湿度の監視システムを指しているとの理解でよろしいですか？
57 | 栄養部門（厨房） | 厨芥処理設備 | 市 | 事業者 ？ | 処理方法によりいくつか種類がある。処理装置を事業者提案とする場合は事業者という理解。 | 処理方法によりいくつか種類がありますが、具体的に何を指していますか？事業者提案で処理装置を提案する場合は事業者という理解でよろしいですか？参考平面ではゴミ庫としてスペースを確保しつつ プレファブ冷蔵庫を置くのかなぁとイメージしておりますが
58 | 血液浄化療法部門（人工透析室） | ＲＯ水製造装置 | 市 | 市 | 装置との一括調達。
59 | 血液浄化療法部門（人工透析室） | 透析装置一式 | 市 | 市
60 | 管理・運営部門 | セキュリティ設備 | 事業者 | 事業者 |  | ITV・電気錠・リーダー（設置する場合）等の防犯全般という理解でよろしいですか？
61 | 管理・運営部門 | 電話通信設備（交換機含む） | 事業者 | 事業者
62 | 管理・運営部門 | ＡＶ設備（会議室等） | 事業者 | 事業者 |  | 今回講堂はありません
63 | 管理・運営部門 | 情報設備（患者サービス用の患者図書室の情報端末） | 市 | 市 | 保守管理等の一本化のため。
64 | 医療情報 | 情報設備（医療情報システム一式） | 市 | 市 |  | 電子カルテ・PACS等のほか採血ｼｽﾃﾑ等のローカルシステムもここに含まれるとの理解でよろしいですか？
65 | 医療情報 | 情報設備（院内ＬＡＮ＋インターネット）（１次側設備：配管） | 事業者 | 事業者 |  |  | ＬＡＮ端子という表記は削除 配管＝事業者、通線=市 程度の区分としたい。
66 | 医療情報 | 情報設備（院内ＬＡＮ＋インターネット）（２次側設備：配線） | 市 | 市 |  |  | ＬＡＮ端子という表記は削除 配管＝事業者、通線=市 程度の区分としたい。
67 | 医療情報 | 情報設備電源（自家発電） | 事業者 | 事業者 | ネットワーク機器用電源等含むとする。院内共通のもので可。情報用としてＭＡＸ２００ｋＶＡ。 | 情報系専用の自家発を施設全体用の自家発とは別に単独で設けるということですか？？分ける理由を教えて頂きたいのですが、、 | 院内共通のものでＯＫ。 情報用としてＭＡＸ２００ｋＶＡ使用の余地があればいい。
68 | 医療情報 | 情報設備ＵＰＳ | 事業者 | 事業者 | ネットワーク機器用電源等含むとする。近年、サーバ室１５０ＫＶＡ，ネットワーク５０ＫＶＡ程度の容量が必要になる為、設置場所の安全確保や保守等に鑑み中央化。 |  | 近年、サーバ室１５０ＫＶＡ，ネットワーク５０ＫＶＡ程度の容量が必要になる為、設置場所の安全確保や保守等を鑑み中央化するべきと考えます。
69 | 医療情報 | サーバ電源分電盤 | 市 | 市
70 | 医療情報 | サーバ分電源（１次側配線：幹線） | 事業者 | 市 |  |  | 基本的に１次側は事業者。２次側は市。
71 | 医療情報 | サーバ分電源（２次側配線） | 市 | 市 |  |  | 基本的に１次側は事業者。２次側は市。
72 | 医療情報 | 情報系統の空調設備 | 事業者 | -
73 | 医療情報 | ＬＡＮラック本体（ＥＰＳ内） | 市 | 市 | ＥＰＳ内にスペース確保。 |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
74 | 医療情報 | ＬＡＮラック収納機器・取付 | 市 | 市 | ＥＰＳ内の空調考慮。 |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
75 | 医療情報 | 主ＬＡＮケーブル（光）配線 | 市 | 市 |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
76 | 医療情報 | ＬＡＮケーブル（ＵＴＰ）配線 | 市 | 市 |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
77 | 医療情報 | 無線ＬＡＮ・取付調整 | 市 | 市 |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
78 | その他 | 各種設備引込み負担金 | 市 | 市
79 | その他 | 電波障害 調査費 | 事業者 | 事業者
80 | その他 | 電波障害 対策費 | 市 | 市
81 | その他 | 汚染土壌 調査費 | 事業者 | 事業者
82 | その他 | 汚染土壌 対策費 | 市 | 市
83 | その他 | アスベスト・PCB 調査費 | 事業者 | 事業者
84 | その他 | アスベスト・PCB 対策費 | 市 | 市 | ＰＣＢは市にて保管。
85 | その他 | その他調査費 | 事業者 | 事業者
86 | その他 | その他対策費 | 市 | 市
87 | その他 | 医療ガス | 事業者 | 事業者
88 | その他 | カーテン・ブラインド・ロールスクリーン | 市 | 市 | カーテンレール事業者。リース想定。
89 | その他 | 消火器（スタンド含む） | 市 | 市 | 壁埋め込みタイプのボックスは事業者。
90 | その他 | 理美容内装・什器備品 | 市 | 市 | 同上。
91 | その他 | 喫茶内装・什器備品 | 事業者(利便) | 市 | 同上。
92 | その他 | 引越し | 市 | 市
93 | その他 | 什器備品・医療機器等移設費（据付調整含む） | 市 | 市
94 | その他 | 什器備品・医療機器等処分費 | 市 | 市
95 | その他 | 特記以外の１次配管・配線 | 事業者 | 事業者
96 | その他 | ２次配管・配線 | 市 | 市
97 | その他 | 各種申請手数料 | 事業者 | 事業者 | 申請者が誰なのかにより、市又は事業者。 （例：確認申請は施主なので市）
98 | その他確認 | 上記のように部門別に区分するなら、救命外来も個別につくったほうがよいのではないでしょうか。
99 | その他確認 | 医療廃棄物処理設備としてオートクレーブ・粉砕機の扱いは保留（確認中）
資料１：業務区分表（案）

## 091023最新 (hidden)
【施設整備業務における調達関連業務等との業務区分表】
№ | 部門名 | 設備・機器等の名称 | 業務区分 |  | 備 考 | 伊藤事務所コメント（10.15） | アイテックコメント（10.19） 緑文字：島田 赤文字：井筒
|  |  | ITEC | 伊藤
1 | 共通項目 | ＩＴＶ設備 | 事業者 | 事業者 | 状態監視目的。 | 何を目的としたＩＴＶでしょうか？防犯・状態監視目的は事業者と考えております | 状態監視目的です。
2 | 共通項目 | ドクターコール | 要検討 | 事業者 | 用途・部門を確認。PHSで対応は可能か。 | 緊急呼び出し用の携帯又はPHSとの理解でよろしいですか？ | ＰＨＳなら下記電話設備に包含してよいのでは？
3 | 共通項目 | ナースコールシステム | 事業者 | 事業者 | システム仕様は別途検討。
4 | 共通項目 | アイソレーショントランス | 事業者 | 市 | 機器と建築の取り合いが発生し、据付がうまくいかない（仕上がりが綺麗にならない）可能性が高い。 |  | 設備設置の都合上建築対応がベター。⇒島田さん、・・・都合上の意味は、具体的には機器と建築の取り合いが発生し、据付がうまくいかない（仕上がりがきれいにならない）可能性が高いということでいいですか。（以下、都合上の言葉に関し、同じです）たけ
5 | 共通項目 | 無影灯（１次側設備：躯体アンカー含む） | 事業者 | 事業者 |  | 躯体アンカー・一次側設備は事業者、本体・操作盤は市
6 | 共通項目 | 無影灯（２次側設備：操作盤含む） | 市 | 市 |  | 躯体アンカー・一次側設備は事業者、本体・操作盤は市
7 | 共通項目 | 手洗い装置 | 事業者 | 市 | 陶器製ではなく、ＳＵＳ製を想定。 | 陶器製ではなく、SUS製のものを想定しました
8 | 共通項目 | 保温庫･保冷庫 | 市・事業者 | 事業者 | プレハブは事業者対応、置き型は市。
9 | 共通項目 | 時計設備 | 事業者 | 事業者
10 | 共通項目 | 流し台 | 事業者
11 | 共通項目 | 作業台 | 市
12 | 共通項目 | ウォールケアユニット | 要検討
13 | 共通項目 | ＰＨＳ | 要検討
14 | 内視鏡部門 | モニターアーム（天井吊り下げ用） | 要検討
15 | 病棟部門 | 無菌病室（クラス10,000） | 事業者 | 事業者 | クラス10,000。 | 10,000程度であれば事業者、プレファブ式のものは市と考えております
16 | 病棟部門 | テレビ（本体） | 事業者 (利便) | 市 | 要求水準書利便施設に記載。 | リース品と想定 本体は市、配管・配線は事業者 | 要求水準の利便施設で事業者側と規定。
17 | 病棟部門 | テレビ（配管） | 事業者 (利便) | 事業者 | 要求水準書利便施設に記載。 | リース品と想定 本体は市、配管・配線は事業者 | 要求水準の利便施設で事業者側と規定。
18 | 病棟部門 | テレビ（配線） | 事業者 (利便) | 事業者 | 要求水準書利便施設に記載。 | リース品と想定 本体は市、配管・配線は事業者 | 要求水準の利便施設で事業者側と規定。
19 | 病棟部門 | 患者サービス用の病室のベッドサイド端末 | 要検討 |  | 提供する機能については、要検討。 | これは端末を常設するということでしょうか？ リース品もしくは患者個人の持ち込みと想定しますが | 患者用インターネットは諸々の要件について要検討。
20 | 病棟部門 | 特殊浴槽 | 市 | 市 | シャワーベッド仕様。
21 | 新生児病床 （ＧＣＵ） | メディカルボード | 事業者 | 市 | 機器と建築の取り合いが発生し、据付がうまくいかない（仕上がりが綺麗にならない）可能性が高い。 | 壁面タイプのものを指していると思われますが、下記のペンダントとの使い分けはいかがしますか？ | 設備設置の都合上建築対応がベター。
22 | 外来部門 | 聴力検査室 | 事業者 | 事業者
23 | 外来部門 | 表示盤（診察順、採血順、会計順） | 市 | 市 |  | 取合い調整さえできれば、必ずしも事業者でなくてもよろしいかと思いますが、、、
24 | 外来部門他 | シャーカステン | 市 |  | 可動式のものは、市側。
25 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | 映像システム（術野カメラ等） | 市 | 市
26 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | ＢＧＭシステム | 事業者 （放送設備） | 事業者 ？ | ＢＧＭ放送が可能な配管設備を用意してソフトは市。 | 各室単位でジャンルを替えられるようにとの要望があると伺っています。有線放送のBGMをお考えなら契約数等の関係上、市として頂くのがよろしいと思いますが、、、
27 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | シーリングペンダント(アンカー工事含む） 手術室のみ | 事業者 | 市 | 機器と建築の取り合いが発生し、据付がうまくいかない（仕上がりが綺麗にならない）可能性が高い。 ⇒（橋口副院長）集中治療室には不要。 | ペンダントで決定との理解でよろしいですか？HCUにまでペンダントが必要かは疑問ですが、、、またCCUもありますので念のため部門名に記載したほうが良いと思います 救命ＨＣＵはありませんので削除します 集中治療室ではない一般病室は上記病棟部門に該当するとの理解でよろしいですか？ またICUシンドロームの観点からテレビはあったほうが良いと思いますがいかがでしょうか? | アンカー等設備設置の都合上建築対応がベター。ただし、ＨＣＵにまで設置するかどうか要検討。⇒森原さん、ペンダントについては、先生は自分達でいっても、それが建設又は市側の区分についてはご理解していないと思います。
28 | 手術部門 | 壁面収納（器械戸棚、薬品戸棚、保冷庫、保温庫、情報パネル、オペタイマー） | 事業者
29 | 内視鏡部門 | シーリングペンダント(アンカー工事含む） | 事業者 | 市 | モニター搭載。
30 | 中央滅菌部門 | 高圧蒸気滅菌装置 | 市 | 市 | ヒアリングの結果、リターン方式で可となったため、区画隔壁の影響が無くなったことから病院調達への組み入れも可能。 （調査の結果、ＥＯＧの外注化は不可。）
31 | 中央滅菌部門 | 酸化エチレンガス滅菌装置 | 市 | 市 |  | 外注化可能なら外注としたい（近接都市への有無による）との話がありましたが、その結果を受けた決定事項との理解でよろしいですか？
32 | 中央滅菌部門 | 低温プラズマ滅菌装置 | 市 | 市
33 | 中央滅菌部門 | 洗浄装置（ジェット式超音波洗浄装置等） | 事業者 | 市
34 | 中央滅菌部門 | パスボックス | 事業者 | 事業者
35 | 中央滅菌部門 | 回転式収納棚（コンテナ収納） | 事業者 | 事業者 | コンテナの平面配置が不可の場合。 要求水準書の書き方について要検討。 |  | 要求水準書の書き方について要検討。
36 | 中央滅菌部門 | ＲＯ水製造装置 | 要検討 | 事業者 | ヒアリング確認中。 | 必要な場合は市と考えております | 必須です。
37 | 中央滅菌部門 | ２槽式システム流し台（エアガス・水ガン付） | 事業者
38 | 放射線部門 | 核医学モニター関連機器 | 事業者 | 事業者
39 | 放射線部門 | 核医学法定設置関連機器 | 事業者 | 事業者 |  | 具体的に何を指していますか？
40 | 放射線部門 | 核医学排水･空調設備 | 事業者 | 事業者
41 | 放射線部門 | ＭＲＩシールド工事 | 市 | 市 | 移設ＭＲＩのシールド工事は事業範囲外。新規設置分も機器の性能に依存するため病院側。
42 | 放射線部門 | その他のシールド工事 | 事業者 | 事業者
43 | 放射線部門 | 表示盤（撮影順） | 市 | 市
44 | 放射線部門 | 映像システム（心カテ：術野カメラ等） | 市 | 市
45 | 放射線部門 | 天井裏アンカー設置工事 | 事業者 | 事業者 |  | 走行レール取付架台・インジェクター架台等は市 | ？？逆では？？ 架台が事業者
46 | 薬剤部門 | パスボックス | 事業者 |  | 無菌室と調剤エリア間。 | どこへの設置を想定されていますか？製剤室との理解でよろしいですか？ | 無菌室と調剤室間の想定です。保冷、アルコール噴霧、常温の３種類と材料搬入要ＰＢです。
47 | 薬剤部門 | 安全キャビネット | 市 | 市 | 要検討。 |  | ←全排気タイプで排気ダクトが必要。
48 | 薬剤部門 | クリーンルーム用設備 | 事業者 | 事業者 ？ | クラス10,000。 | 具体的に何を指していますか？ プレファブ式クリーンルーム・クリーンベンチであれば市でよろしいかと思います | エアシャワー等を想定しました。
49 | 薬剤部門 | クリーベンチ | 市
50 | 検査部門 | バイオハザード対応キャビネット | 市 | 市
51 | 検査部門 | 脳波検査室・筋電室シールド工事 | 事業者 | 事業者 |  | 具体的室名称を上げるなら筋電室の追記も必要と思います
52 | 病理検査 | 排気装置付実験台 | 市・事業者 | 市 | 排気ダクトは事業者。 | 単に接続するだけですので市でよろしいかと思います | 廃棄場所がピンポイントで定まらないと設置に難が生じます。市側とすると調達時期がずれてしまい、２次側施工で問題が生じる可能性があります。
53 | 病理検査 | ホルマリン対策排気装置 | 事業者 | 市 |  | 同上 | 廃棄場所がピンポイントで定まらないと設置に難が生じます。市側とすると調達時期がずれてしまい、２次側施工で問題が生じる可能性があります。
54 | 病理検査 | 臓器切り出し台 | 市
55 | 栄養部門（厨房） | 配膳車 | 市 | 事業者 ？ | 医療機器等整備基本計画参照。 |  | 島田さん、これは市側でいいのではないですか。たけ
56 | 栄養部門（厨房） | 上記以外の厨房機器（調乳用機器を含む） | 事業者 | 事業者 | 医療機器等整備基本計画参照。
57 | 栄養部門（厨房） | 厨芥処理設備 | 市 | 事業者 ？ | 処理方法によりいくつか種類がある。処理装置を事業者提案とする場合は事業者という理解。 | 処理方法によりいくつか種類がありますが、具体的に何を指していますか？事業者提案で処理装置を提案する場合は事業者という理解でよろしいですか？参考平面ではゴミ庫としてスペースを確保しつつ プレファブ冷蔵庫を置くのかなぁとイメージしておりますが
58 | 血液浄化療法部門（人工透析室） | ＲＯ水製造装置 | 市 | 市 | 装置との一括調達。
59 | 血液浄化療法部門（人工透析室） | 透析装置一式 | 市 | 市
60 | 管理・運営部門 | セキュリティ設備 | 事業者 | 事業者 |  | ITV・電気錠・リーダー（設置する場合）等の防犯全般という理解でよろしいですか？
61 | 管理・運営部門 | 電話通信設備（交換機含む） | 事業者 | 事業者
62 | 管理・運営部門 | ＡＶ設備（会議室等） | 事業者 | 事業者 |  | 今回講堂はありません
63 | 管理・運営部門 | 情報設備（患者サービス用の患者図書室の情報端末） | 市 | 市 | 保守管理等の一本化のため。
64 | 医療情報 | 情報設備（医療情報システム一式） | 市 | 市 |  | 電子カルテ・PACS等のほか採血ｼｽﾃﾑ等のローカルシステムもここに含まれるとの理解でよろしいですか？
65 | 医療情報 | 情報設備（院内ＬＡＮ＋インターネット）（１次側設備：配管） | 事業者 | 事業者 |  |  | ＬＡＮ端子という表記は削除 配管＝事業者、通線=市 程度の区分としたい。
66 | 医療情報 | 情報設備（院内ＬＡＮ＋インターネット）（２次側設備：配線） | 市 | 市 |  |  | ＬＡＮ端子という表記は削除 配管＝事業者、通線=市 程度の区分としたい。
67 | 医療情報 | 情報設備電源（自家発電） | 事業者 | 事業者 | ネットワーク機器用電源等含むとする。院内共通のもので可。情報用としてＭＡＸ２００ｋＶＡ。 | 情報系専用の自家発を施設全体用の自家発とは別に単独で設けるということですか？？分ける理由を教えて頂きたいのですが、、 | 院内共通のものでＯＫ。 情報用としてＭＡＸ２００ｋＶＡ使用の余地があればいい。
68 | 医療情報 | 情報設備ＵＰＳ | 事業者 | 事業者 | ネットワーク機器用電源等含むとする。近年、サーバ室１５０ＫＶＡ，ネットワーク５０ＫＶＡ程度の容量が必要になる為、設置場所の安全確保や保守等に鑑み中央化。 |  | 近年、サーバ室１５０ＫＶＡ，ネットワーク５０ＫＶＡ程度の容量が必要になる為、設置場所の安全確保や保守等を鑑み中央化するべきと考えます。
69 | 医療情報 | サーバ電源分電盤 | 市 | 市
70 | 医療情報 | サーバ分電源（１次側配線：幹線） | 事業者 | 市 |  |  | 基本的に１次側は事業者。２次側は市。
71 | 医療情報 | サーバ分電源（２次側配線） | 市 | 市 |  |  | 基本的に１次側は事業者。２次側は市。
72 | 医療情報 | 情報系統の空調設備 | 事業者 | -
73 | 医療情報 | ＬＡＮラック本体（ＥＰＳ内） | 市 | 市 | ＥＰＳ内にスペース確保。 |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
74 | 医療情報 | ＬＡＮラック収納機器・取付 | 市 | 市 | ＥＰＳ内の空調考慮。 |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
75 | 医療情報 | 主ＬＡＮケーブル（光）配線 | 市 | 市 |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
76 | 医療情報 | ＬＡＮケーブル（ＵＴＰ）配線 | 市 | 市 |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
77 | 医療情報 | 無線ＬＡＮ・取付調整 | 市 | 市 |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
78 | その他 | 各種設備引込み負担金 | 市 | 市
79 | その他 | 電波障害 調査費 | 事業者 | 事業者
80 | その他 | 電波障害 対策費 | 市 | 市
81 | その他 | 汚染土壌 調査費 | 事業者 | 事業者
82 | その他 | 汚染土壌 対策費 | 市 | 市
83 | その他 | アスベスト・PCB 調査費 | 事業者 | 事業者
84 | その他 | アスベスト・PCB 対策費 | 市 | 市 | ＰＣＢは市にて保管。
85 | その他 | その他調査費 | 事業者 | 事業者
86 | その他 | その他対策費 | 市 | 市
87 | その他 | 医療ガス | 事業者 | 事業者
88 | その他 | カーテン・ブラインド・ロールスクリーン | 市・事業者 | 市 | カーテンレール事業者。リース想定。
89 | その他 | 消火器（スタンド含む） | 市 | 市 | 壁埋め込みタイプのボックスは事業者。
90 | その他 | 理美容内装・什器備品 | 市 | 市 | 同上。
91 | その他 | 喫茶内装・什器備品 | 事業者 (利便) | 市 | 同上。
92 | その他 | 引越し | 市 | 市
93 | その他 | 什器備品・医療機器等移設費（据付調整含む） | 市 | 市
94 | その他 | 什器備品・医療機器等処分費 | 市 | 市
95 | その他 | 特記以外の１次配管・配線 | 事業者 | 事業者
96 | その他 | ２次配管・配線 | 市 | 市
97 | その他 | 各種申請手数料 | 事業者 | 事業者 | 申請者が誰なのかにより、市又は事業者。 （例：確認申請は施主なので市）
98 | その他確認 | 上記のように部門別に区分するなら、救命外来も個別につくったほうがよいのではないでしょうか。
99 | その他確認 | 医療廃棄物処理設備としてオートクレーブ・粉砕機の扱いは保留（確認中）
資料１：業務区分表（案）

## 091027最新 (hidden)
【業務区分表（案）】
本業務区分表の目的は、 「①ＰＦＩ事業に含まれる施設整備業務、利便施設運営業務等の中で調達するもの」と「②それ以外に市の医療機器予算又は医療情報システム予算で調達するもの」との区分を明確にして示すことで、応募者が今回のＰＦＩ事業の施設整備費積算にあたって、必要となる条件を提示することにあります。 したがって、調達区分が明確なものについては今回、リストアップしておりません。 通常、医療機器や情報システムの予算で調達するケースもあるが、施設整備の中に含めるケースもあるという項目について、そのボーダー部分を明確にし、仮に、施設側で調達するものと市で調達するものの接続部分を、詳細に表現する必要がある事項は、より詳細に規定します。 その上で、最終的に施設側で調達する場合には、積算に必要となる条件を事業者サイドに提示します。'
№ | 部門名 | 設備・機器等の名称 | 業務区分 |  | 備 考 | ＡＤメモ | 伊藤事務所コメント（10.15） | アイテックコメント（10.19） 緑文字：島田 赤文字：井筒
|  |  | ITEC | 伊藤
1 | 共通項目 | ＩＴＶ設備 | 事業者 | 事業者 | 状態監視、セキュリティ目的。 |  | 何を目的としたＩＴＶでしょうか？防犯・状態監視目的は事業者と考えております | 状態監視目的です。
2 | 共通項目 | セキュリティ設備 | 事業者 | 事業者 |  |  | ITV・電気錠・リーダー（設置する場合）等の防犯全般という理解でよろしいですか？
3 | 共通項目 | 電話通信設備 | 事業者 | 事業者 | 交換機含む。
4 | 共通項目 | ＡＶ設備 | 事業者 | 事業者 | 会議室等。 |  | 今回講堂はありません
5 | 共通項目 | ナースコールシステム | 要検討 | 事業者 |  | システム仕様により異なる。⇒市と調整。（11/5）
6 | 共通項目 | アイソレーショントランス | 事業者 | 市 |  | 機器と建築の取り合いが発生し、据付がうまくいかない（仕上がりが綺麗にならない）可能性が高い。 |  | 設備設置の都合上建築対応がベター。⇒島田さん、・・・都合上の意味は、具体的には機器と建築の取り合いが発生し、据付がうまくいかない（仕上がりがきれいにならない）可能性が高いということでいいですか。（以下、都合上の言葉に関し、同じです）たけ
7 | 共通項目 | 無影灯（１次側：躯体アンカー含む） | 事業者 | 事業者 |  |  | 躯体アンカー・一次側設備は事業者、本体・操作盤は市
8 | 共通項目 | 無影灯（２次側：操作盤含む） | 要検討 | 市 |  | 仕様が確認できれば事業者。（11/13） | 躯体アンカー・一次側設備は事業者、本体・操作盤は市
9 | 共通項目 | 手洗い設備、流し台 | 事業者 | 市 | 医療用含む。 |  | 陶器製ではなく、SUS製のものを想定しました
10 | 共通項目 | 保温庫･保冷庫 | 市・事業者 | 事業者 | プレファブ型は事業者、置き型は市。
11 | 共通項目 | 時計設備 | 事業者 | 事業者
12 | 共通項目 | ウォールケアユニット | 事業者 |  | メディカルコンソール含む。 | ＩＣＵ、ＮＩＣＵ等が対象。
13 | 共通項目 | ＰＨＳ | 事業者
14 | 共通項目 | シャウカステン | 市 |  | 可動式。 | 備品計画予算枠内で検討（基本は現病院からの移設を想定）。
15 | 共通項目 | ＢＧＭシステム（１次側：配管含む） | 事業者 | 事業者 ？ |  |  | 各室単位でジャンルを替えられるようにとの要望があると伺っています。有線放送のBGMをお考えなら契約数等の関係上、市として頂くのがよろしいと思いますが、、、
16 | 共通項目 | ＢＧＭシステム（２次側：配線含む） | 市 | 事業者 ？ |  |  | 各室単位でジャンルを替えられるようにとの要望があると伺っています。有線放送のBGMをお考えなら契約数等の関係上、市として頂くのがよろしいと思いますが、、、
17 | 共通項目 | 表示盤（１次側：配管含む） | 事業者 | 市 | 診察/採血/会計/一般撮影/入退院の窓口を想定。 |  | 取合い調整さえできれば、必ずしも事業者でなくてもよろしいかと思いますが、、、
18 | 共通項目 | 表示盤（２次側：配線含む） | 市 | 市 | 同上。 |  | 取合い調整さえできれば、必ずしも事業者でなくてもよろしいかと思いますが、、、
19 | 共通項目 | 天井裏アンカー設置工事 | 事業者 | 事業者 |  |  | 走行レール取付架台・インジェクター架台等は市 | ？？逆では？？ 架台が事業者
20 | 共通項目 | 排気装置付実験台等（１次側：排気ダクト含む） | 事業者 | 市 | 安全キャビネット、クリーンベンチ含む。 |  | 単に接続するだけですので市でよろしいかと思います | 廃棄場所がピンポイントで定まらないと設置に難が生じます。市側とすると調達時期がずれてしまい、２次側施工で問題が生じる可能性があります。
21 | 共通項目 | 排気装置付実験台等（２次側） | 市 | 市 | 同上。 |  | 単に接続するだけですので市でよろしいかと思います | 廃棄場所がピンポイントで定まらないと設置に難が生じます。市側とすると調達時期がずれてしまい、２次側施工で問題が生じる可能性があります。
22 | 共通項目 | 機械搬送設備 | 事業者
23 | 内視鏡部門 | モニターアーム（１次側：躯体アンカー含む） | 事業者 |  | 天井吊り下げ用。
24 | 内視鏡部門 | モニターアーム（２次側：操作盤含む） | 市
25 | 病棟部門 | 無菌病室 | 事業者 | 事業者 | クラス10,000。 |  | 10,000程度であれば事業者、プレファブ式のものは市と考えております
26 | 病棟部門 | テレビ（本体、配管、配線含む） | 事業者 (利便) | 市 | 要求水準書利便施設に記載。 |  | リース品と想定 本体は市、配管・配線は事業者 | 要求水準の利便施設で事業者側と規定。
27 | 病棟部門 | 特殊浴槽 | 市 | 市 | シャワーベッド仕様。
28 | 外来部門 | 聴力検査室 | 事業者 | 事業者
29 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | 映像システム（術野カメラ等） | 市 | 市
30 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | シーリングペンダント(１次側：躯体アンカー含む） | 事業者 | 市 |  | 機器と建築の取り合いが発生し、据付がうまくいかない（仕上がりが綺麗にならない）可能性が高い。 | ペンダントで決定との理解でよろしいですか？HCUにまでペンダントが必要かは疑問ですが、、、またCCUもありますので念のため部門名に記載したほうが良いと思います 救命ＨＣＵはありませんので削除します 集中治療室ではない一般病室は上記病棟部門に該当するとの理解でよろしいですか？ またICUシンドロームの観点からテレビはあったほうが良いと思いますがいかがでしょうか? | アンカー等設備設置の都合上建築対応がベター。ただし、ＨＣＵにまで設置するかどうか要検討。⇒森原さん、ペンダントについては、先生は自分達でいっても、それが建設又は市側の区分についてはご理解していないと思います。
31 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | シーリングペンダント(２次側） | 事業者 | 市 |  |  | ペンダントで決定との理解でよろしいですか？HCUにまでペンダントが必要かは疑問ですが、、、またCCUもありますので念のため部門名に記載したほうが良いと思います 救命ＨＣＵはありませんので削除します 集中治療室ではない一般病室は上記病棟部門に該当するとの理解でよろしいですか？ またICUシンドロームの観点からテレビはあったほうが良いと思いますがいかがでしょうか? | アンカー等設備設置の都合上建築対応がベター。ただし、ＨＣＵにまで設置するかどうか要検討。⇒森原さん、ペンダントについては、先生は自分達でいっても、それが建設又は市側の区分についてはご理解していないと思います。
32 | 手術部門 | 壁面収納 | 事業者 |  | 器械戸棚、薬品戸棚、保温庫、保冷庫、情報パネル、オペタイマー等。
33 | 中央滅菌部門 | 高圧蒸気滅菌装置 | 市 | 市 |  | ヒアリングの結果、リターン方式で可となったため、区画隔壁の影響が無くなったことから病院調達への組み入れも可能。 （調査の結果、ＥＯＧの外注化は不可。）
34 | 中央滅菌部門 | 酸化エチレンガス滅菌装置 | 市 | 市 |  |  | 外注化可能なら外注としたい（近接都市への有無による）との話がありましたが、その結果を受けた決定事項との理解でよろしいですか？
35 | 中央滅菌部門 | 低温プラズマ滅菌装置 | 市 | 市
36 | 中央滅菌部門 | 洗浄装置（ジェット式超音波洗浄装置等） | 事業者 | 市 | パススルー方式。
37 | 中央滅菌部門 | パスボックス | 事業者 | 事業者 | 外来/病棟への払い出し用。
38 | 中央滅菌部門 | 回転式収納棚（コンテナ収納） | 事業者 | 事業者 |  | コンテナの平面配置が不可の場合。要求水準書の書き方について要検討。 |  | 要求水準書の書き方について要検討。
39 | 中央滅菌部門 | ＲＯ水製造装置 | 事業者 | 事業者 | 容量：約１ｔ/日。 | 容量（約１ｔ/日）を規定して事業者側。 | 必要な場合は市と考えております | 必須です。
40 | 中央滅菌部門 | ２槽式システム流し台（エアガス・水ガン付） | 事業者
41 | 放射線部門 | 核医学モニター関連機器 | 事業者 | 事業者
42 | 放射線部門 | 核医学法定設置関連機器 | 事業者 | 事業者 |  |  | 具体的に何を指していますか？
43 | 放射線部門 | 核医学排水･空調設備 | 事業者 | 事業者
44 | 放射線部門 | ＭＲＩシールド工事 | 市 | 市 |  | 移設分のシールド工事は事業範囲外。新規分も機器性能に依存するため市側。
45 | 放射線部門 | その他のシールド工事 | 事業者 | 事業者
46 | 放射線部門 | 映像システム（心カテ：術野カメラ等） | 市 | 市
47 | 薬剤部門 | クリーンルーム用設備（パスボックス含む） | 事業者 | 事業者 ？ | クラス10,000。無菌製剤室（ＩＶＨ用）。 |  | 具体的に何を指していますか？ プレファブ式クリーンルーム・クリーンベンチであれば市でよろしいかと思います | エアシャワー等を想定しました。
48 | 検査部門 | 脳波検査室・筋電室シールド工事 | 事業者 | 事業者 |  |  | 具体的室名称を上げるなら筋電室の追記も必要と思います
49 | 病理検査 | ホルマリン対策排気装置 | 事業者 | 市 |  |  | 同上 | 廃棄場所がピンポイントで定まらないと設置に難が生じます。市側とすると調達時期がずれてしまい、２次側施工で問題が生じる可能性があります。
50 | 栄養部門（厨房） | 配膳車 | 市 | 事業者 ？ | 医療機器等整備基本計画参照。 |  |  | 島田さん、これは市側でいいのではないですか。たけ
51 | 栄養部門（厨房） | 上記以外の厨房機器（調乳用機器を含む） | 事業者 | 事業者 | 医療機器等整備基本計画参照。
52 | 栄養部門（厨房） | 厨芥処理設備 | 市 | 事業者 ？ |  | 処理方法によりいくつか種類がある。処理装置を事業者提案とする場合は事業者という理解。⇒減量等の規程はあるか、要確認。（11/4） | 処理方法によりいくつか種類がありますが、具体的に何を指していますか？事業者提案で処理装置を提案する場合は事業者という理解でよろしいですか？参考平面ではゴミ庫としてスペースを確保しつつ プレファブ冷蔵庫を置くのかなぁとイメージしておりますが
53 | 血液浄化療法部門 | ＲＯ水製造装置 | 市 | 市 | 装置との一括調達。
54 | 血液浄化療法部門 | 透析装置一式 | 市 | 市
55 | 管理・運営部門 | 情報設備（患者サービス用患者図書室の情報端末） | 市 | 市 | 保守管理等の一本化のため。
56 | 医療情報 | 情報設備（医療情報システム一式） | 市 | 市 |  |  | 電子カルテ・PACS等のほか採血ｼｽﾃﾑ等のローカルシステムもここに含まれるとの理解でよろしいですか？
57 | 医療情報 | 情報設備（院内ＬＡＮ＋インターネット）（１次側：配管含む） | 事業者 | 事業者 |  |  |  | ＬＡＮ端子という表記は削除 配管＝事業者、通線=市 程度の区分としたい。
58 | 医療情報 | 情報設備（院内ＬＡＮ＋インターネット）（２次側：配線含む） | 市 | 市 |  |  |  | ＬＡＮ端子という表記は削除 配管＝事業者、通線=市 程度の区分としたい。
59 | 医療情報 | 情報設備電源（自家発電） | 事業者 | 事業者 | ネットワーク機器用電源等含む。 | 院内共通のもので可。情報用としてＭＡＸ２００ｋＶＡ。 | 情報系専用の自家発を施設全体用の自家発とは別に単独で設けるということですか？？分ける理由を教えて頂きたいのですが、、 | 院内共通のものでＯＫ。 情報用としてＭＡＸ２００ｋＶＡ使用の余地があればいい。
60 | 医療情報 | 情報設備ＵＰＳ | 事業者 | 事業者 | ネットワーク機器用電源等含む。 | 近年、サーバ室１５０ＫＶＡ，ネットワーク５０ＫＶＡ程度の容量が必要になる為、設置場所の安全確保や保守等に鑑み中央化。 |  | 近年、サーバ室１５０ＫＶＡ，ネットワーク５０ＫＶＡ程度の容量が必要になる為、設置場所の安全確保や保守等を鑑み中央化するべきと考えます。
61 | 医療情報 | サーバ電源分電盤 | 市 | 市
62 | 医療情報 | サーバ分電源（１次側：幹線） | 事業者 | 市 |  |  |  | 基本的に１次側は事業者。２次側は市。
63 | 医療情報 | サーバ分電源（２次側） | 市 | 市 |  |  |  | 基本的に１次側は事業者。２次側は市。
64 | 医療情報 | 情報系統の空調設備 | 事業者 | -
65 | 医療情報 | ＬＡＮラック本体（ＥＰＳ内） | 市 | 市 | ＥＰＳ内にスペース確保。 |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
66 | 医療情報 | ＬＡＮラック収納機器・取付 | 市 | 市 | ＥＰＳ内の空調考慮。 |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
67 | 医療情報 | 主ＬＡＮケーブル（光）配線 | 市 | 市 |  |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
68 | 医療情報 | ＬＡＮケーブル（ＵＴＰ）配線 | 市 | 市 |  |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
69 | 医療情報 | 無線ＬＡＮ・取付調整 | 市 | 市 |  |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
70 | その他 | 各種設備引込み負担金 | 市 | 市
71 | その他 | 電波障害 調査費 | 事業者 | 事業者
72 | その他 | 電波障害 対策費 | 市 | 市
73 | その他 | 汚染土壌 調査費 | 事業者 | 事業者
74 | その他 | 汚染土壌 対策費 | 市 | 市
75 | その他 | アスベスト・PCB 調査費 | 市 | 事業者 | 既に実施済み。
76 | その他 | アスベスト・PCB 対策費 | 市 | 市 | ＰＣＢは市にて保管。
77 | その他 | その他調査費 | 事業者 | 事業者
78 | その他 | その他対策費 | 市 | 市
79 | その他 | 医療ガス | 事業者 | 事業者
80 | その他 | カーテンレール・ブラインド・ロールスクリーン | 事業者 | 市 |  | リース想定。
81 | その他 | カーテン | 市 | 市 |  | リース想定。
82 | その他 | 消火器（スタンド含む） | 市 | 市 | 壁埋め込みタイプのボックスは事業者。
83 | その他 | 理美容内装・什器備品 | 市 | 市 | 同上。
84 | その他 | 喫茶内装・什器備品 | 事業者 (利便) | 市 | 同上。
85 | その他 | 引越し | 市 | 市
86 | その他 | 什器備品・医療機器等移設費（据付調整含む） | 市 | 市
87 | その他 | 什器備品・医療機器等処分費 | 市 | 市
88 | その他 | 特記以外の１次側配管・配線 | 事業者 | 事業者
89 | その他 | 特記以外の２次側配管・配線 | 市 | 市
90 | その他 | 各種申請手数料 | 事業者 | 事業者 |  | 申請者が誰なのかにより、市又は事業者。（例：確認申請は施主なので市）
91 | その他確認 | 上記のように部門別に区分するなら、救命外来も個別につくったほうがよいのではないでしょうか。
92 | その他確認 | 医療廃棄物処理設備としてオートクレーブ・粉砕機の扱いは保留（確認中）
資料●-別紙●：取り合いが発生し業務区分の明瞭化が必要な項目（案）_修正版

## 091027最新 (2) (hidden)
【業務区分表（案）】
本業務区分表の目的は、 「①ＰＦＩ事業に含まれる施設整備業務、利便施設運営業務等の中で調達するもの」と「②それ以外に市の医療機器予算又は医療情報システム予算で調達するもの」との区分を明確にして示すことで、応募者が今回のＰＦＩ事業の施設整備費積算にあたって、必要となる条件を提示することにあります。 したがって、調達区分が明確なものについては今回、リストアップしておりません。 通常、医療機器や情報システムの予算で調達するケースもあるが、施設整備の中に含めるケースもあるという項目について、そのボーダー部分を
№ | 部門名 | 設備・機器等の名称 | 業務区分 |  | 備 考 | ＡＤメモ | 伊藤事務所コメント（10.15） | アイテックコメント（10.19） 緑文字：島田 赤文字：井筒
|  |  | ITEC | 伊藤
1 | 共通項目 | ＩＴＶ設備 | 事業者 | 事業者 | 状態監視、セキュリティ目的。 |  | 何を目的としたＩＴＶでしょうか？防犯・状態監視目的は事業者と考えております | 状態監視目的です。
2 | 共通項目 | セキュリティ設備 | 事業者 | 事業者 |  |  | ITV・電気錠・リーダー（設置する場合）等の防犯全般という理解でよろしいですか？
3 | 共通項目 | 電話通信設備 | 事業者 | 事業者 | 交換機含む。
4 | 共通項目 | ＡＶ設備 | 事業者 | 事業者 | 会議室等。 |  | 今回講堂はありません
5 | 共通項目 | ナースコールシステム | 要検討 | 事業者 |  | システム仕様により異なる。⇒市と調整。（11/5）
6 | 共通項目 | アイソレーショントランス | 事業者 | 市 |  | 機器と建築の取り合いが発生し、据付がうまくいかない（仕上がりが綺麗にならない）可能性が高い。 |  | 設備設置の都合上建築対応がベター。⇒島田さん、・・・都合上の意味は、具体的には機器と建築の取り合いが発生し、据付がうまくいかない（仕上がりがきれいにならない）可能性が高いということでいいですか。（以下、都合上の言葉に関し、同じです）たけ
7 | 共通項目 | 無影灯（１次側：躯体アンカー含む） | 事業者 | 事業者 |  |  | 躯体アンカー・一次側設備は事業者、本体・操作盤は市
8 | 共通項目 | 無影灯（２次側：操作盤含む） | 要検討 | 市 |  | 仕様が確認できれば事業者。（11/13） | 躯体アンカー・一次側設備は事業者、本体・操作盤は市
9 | 共通項目 | 手洗い設備、流し台 | 事業者 | 市 | 医療用含む。 |  | 陶器製ではなく、SUS製のものを想定しました
10 | 共通項目 | 保温庫･保冷庫 | 市・事業者 | 事業者 | プレファブ型は事業者、置き型は市。
11 | 共通項目 | 時計設備 | 事業者 | 事業者
12 | 共通項目 | ウォールケアユニット | 事業者 |  | メディカルコンソール含む。 | ＩＣＵ、ＮＩＣＵ等が対象。
13 | 共通項目 | ＰＨＳ | 事業者
14 | 共通項目 | シャウカステン | 市 |  | 可動式。 | 備品計画予算枠内で検討（基本は現病院からの移設を想定）。
15 | 共通項目 | ＢＧＭシステム（１次側：配管） | 事業者 | 事業者 ？ |  |  | 各室単位でジャンルを替えられるようにとの要望があると伺っています。有線放送のBGMをお考えなら契約数等の関係上、市として頂くのがよろしいと思いますが、、、
16 | 共通項目 | ＢＧＭシステム（２次側：配線含む） | 市 | 事業者 ？ |  |  | 各室単位でジャンルを替えられるようにとの要望があると伺っています。有線放送のBGMをお考えなら契約数等の関係上、市として頂くのがよろしいと思いますが、、、
17 | 共通項目 | 表示盤（１次側：配管含む） | 事業者 | 市 | 診察/採血/会計/一般撮影/入退院の窓口を想定。 |  | 取合い調整さえできれば、必ずしも事業者でなくてもよろしいかと思いますが、、、
18 | 共通項目 | 表示盤（２次側：配線含む） | 市 | 市 | 同上。 |  | 取合い調整さえできれば、必ずしも事業者でなくてもよろしいかと思いますが、、、
19 | 共通項目 | 天井裏アンカー設置工事 | 事業者 | 事業者 |  |  | 走行レール取付架台・インジェクター架台等は市 | ？？逆では？？ 架台が事業者
20 | 共通項目 | 排気装置付実験台等（１次側：排気ダクト含む） | 事業者 | 市 | 安全キャビネット、クリーンベンチ含む。 |  | 単に接続するだけですので市でよろしいかと思います | 廃棄場所がピンポイントで定まらないと設置に難が生じます。市側とすると調達時期がずれてしまい、２次側施工で問題が生じる可能性があります。
21 | 共通項目 | 排気装置付実験台等（２次側） | 市 | 市 | 同上。 |  | 単に接続するだけですので市でよろしいかと思います | 廃棄場所がピンポイントで定まらないと設置に難が生じます。市側とすると調達時期がずれてしまい、２次側施工で問題が生じる可能性があります。
22 | 共通項目 | 機械搬送設備 | 事業者
| 共通項目 | 蓄尿設備（１次側：配管） | 事業者 |  | 病棟個室及び汚物処理室に設置。
23 | 内視鏡部門 | モニターアーム（１次側：躯体アンカー含む） | 事業者 |  | 天井吊り下げ用。
24 | 内視鏡部門 | モニターアーム（２次側：操作盤含む） | 市
25 | 病棟部門 | 無菌病室 | 事業者 | 事業者 | クラス10,000。 |  | 10,000程度であれば事業者、プレファブ式のものは市と考えております
26 | 病棟部門 | テレビ（本体、配管、配線含む） | 事業者 (利便) | 市 | 「要求水準書 利便施設」に記載。 |  | リース品と想定 本体は市、配管・配線は事業者 | 要求水準の利便施設で事業者側と規定。
27 | 病棟部門 | 特殊浴槽 | 市 | 市 | シャワーベッド仕様。
28 | 外来部門 | 聴力検査室 | 事業者 | 事業者
29 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | 映像システム（術野カメラ等） | 市 | 市
30 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | シーリングペンダント(１次側：躯体アンカー含む） | 事業者 | 市 |  | 機器と建築の取り合いが発生し、据付がうまくいかない（仕上がりが綺麗にならない）可能性が高い。 | ペンダントで決定との理解でよろしいですか？HCUにまでペンダントが必要かは疑問ですが、、、またCCUもありますので念のため部門名に記載したほうが良いと思います 救命ＨＣＵはありませんので削除します 集中治療室ではない一般病室は上記病棟部門に該当するとの理解でよろしいですか？ またICUシンドロームの観点からテレビはあったほうが良いと思いますがいかがでしょうか? | アンカー等設備設置の都合上建築対応がベター。ただし、ＨＣＵにまで設置するかどうか要検討。⇒森原さん、ペンダントについては、先生は自分達でいっても、それが建設又は市側の区分についてはご理解していないと思います。
31 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | シーリングペンダント(２次側） | 事業者 | 市 |  |  | ペンダントで決定との理解でよろしいですか？HCUにまでペンダントが必要かは疑問ですが、、、またCCUもありますので念のため部門名に記載したほうが良いと思います 救命ＨＣＵはありませんので削除します 集中治療室ではない一般病室は上記病棟部門に該当するとの理解でよろしいですか？ またICUシンドロームの観点からテレビはあったほうが良いと思いますがいかがでしょうか? | アンカー等設備設置の都合上建築対応がベター。ただし、ＨＣＵにまで設置するかどうか要検討。⇒森原さん、ペンダントについては、先生は自分達でいっても、それが建設又は市側の区分についてはご理解していないと思います。
32 | 手術部門 | 壁面収納 | 事業者 |  | 器械戸棚、薬品戸棚、保温庫、保冷庫、情報パネル、オペタイマー等。
33 | 中央滅菌部門 | 高圧蒸気滅菌装置 | 市 | 市 |  | ヒアリングの結果、リターン方式で可となったため、区画隔壁の影響が無くなったことから病院調達への組み入れも可能。 （調査の結果、ＥＯＧの外注化は不可。）
34 | 中央滅菌部門 | 酸化エチレンガス滅菌装置 | 市 | 市 |  |  | 外注化可能なら外注としたい（近接都市への有無による）との話がありましたが、その結果を受けた決定事項との理解でよろしいですか？
35 | 中央滅菌部門 | 低温プラズマ滅菌装置 | 市 | 市
36 | 中央滅菌部門 | 洗浄装置（ジェット式超音波洗浄装置等） | 事業者 | 市 | パススルー方式。
37 | 中央滅菌部門 | パスボックス | 事業者 | 事業者 | 外来/病棟への払い出し用。
38 | 中央滅菌部門 | 回転式収納棚（コンテナ収納） | 事業者 | 事業者 |  | コンテナの平面配置が不可の場合。要求水準書の書き方について要検討。 |  | 要求水準書の書き方について要検討。
39 | 中央滅菌部門 | ＲＯ水製造装置 | 事業者 | 事業者 | 容量：約１ｔ/日。 | 容量（約１ｔ/日）を規定して事業者側。 | 必要な場合は市と考えております | 必須です。
40 | 中央滅菌部門 | ２槽式システム流し台（エアガス・水ガン付） | 事業者
41 | 放射線部門 | 核医学モニター関連機器 | 事業者 | 事業者
42 | 放射線部門 | 核医学法定設置関連機器 | 事業者 | 事業者 |  |  | 具体的に何を指していますか？
43 | 放射線部門 | 核医学排水･空調設備 | 事業者 | 事業者
44 | 放射線部門 | ＭＲＩシールド工事 | 市 | 市 |  | 移設分のシールド工事は事業範囲外。新規分も機器性能に依存するため市側。
45 | 放射線部門 | その他のシールド工事 | 事業者 | 事業者
46 | 放射線部門 | 映像システム（心カテ：術野カメラ等） | 市 | 市
47 | 薬剤部門 | クリーンルーム用設備（パスボックス含む） | 事業者 | 事業者 ？ | クラス10,000。無菌製剤室（ＩＶＨ用）。 |  | 具体的に何を指していますか？ プレファブ式クリーンルーム・クリーンベンチであれば市でよろしいかと思います | エアシャワー等を想定しました。
48 | 検査部門 | 脳波検査室・筋電室シールド工事 | 事業者 | 事業者 |  |  | 具体的室名称を上げるなら筋電室の追記も必要と思います
49 | 病理検査 | ホルマリン対策排気装置 | 事業者 | 市 |  |  | 同上 | 廃棄場所がピンポイントで定まらないと設置に難が生じます。市側とすると調達時期がずれてしまい、２次側施工で問題が生じる可能性があります。
50 | 栄養部門（厨房） | 配膳車 | 市 | 事業者 ？ | 「医療機器等整備基本計画」参照。 |  |  | 島田さん、これは市側でいいのではないですか。たけ
51 | 栄養部門（厨房） | 上記以外の厨房機器（調乳用機器を含む） | 事業者 | 事業者 | 「医療機器等整備基本計画」参照。
52 | 栄養部門（厨房） | 厨芥処理設備 | 市 | 事業者 ？ |  | 処理方法によりいくつか種類がある。処理装置を事業者提案とする場合は事業者という理解。⇒減量等の規程はあるか、要確認。（11/4） | 処理方法によりいくつか種類がありますが、具体的に何を指していますか？事業者提案で処理装置を提案する場合は事業者という理解でよろしいですか？参考平面ではゴミ庫としてスペースを確保しつつ プレファブ冷蔵庫を置くのかなぁとイメージしておりますが
53 | 血液浄化療法部門 | ＲＯ水製造装置 | 市 | 市 | 装置との一括調達。
54 | 血液浄化療法部門 | 透析装置一式 | 市 | 市
55 | 管理・運営部門 | 情報設備（患者サービス用患者図書室の情報端末） | 市 | 市 | 保守管理等の一本化のため。
56 | 医療情報 | 情報設備（医療情報システム一式） | 市 | 市 |  |  | 電子カルテ・PACS等のほか採血ｼｽﾃﾑ等のローカルシステムもここに含まれるとの理解でよろしいですか？
57 | 医療情報 | 情報設備（院内ＬＡＮ＋インターネット）（１次側：配管含む） | 事業者 | 事業者 |  |  |  | ＬＡＮ端子という表記は削除 配管＝事業者、通線=市 程度の区分としたい。
58 | 医療情報 | 情報設備（院内ＬＡＮ＋インターネット）（２次側：配線含む） | 市 | 市 |  |  |  | ＬＡＮ端子という表記は削除 配管＝事業者、通線=市 程度の区分としたい。
59 | 医療情報 | 情報設備電源（自家発電） | 事業者 | 事業者 | ネットワーク機器用電源等含む。 | 院内共通のもので可。情報用としてＭＡＸ２００ｋＶＡ。 | 情報系専用の自家発を施設全体用の自家発とは別に単独で設けるということですか？？分ける理由を教えて頂きたいのですが、、 | 院内共通のものでＯＫ。 情報用としてＭＡＸ２００ｋＶＡ使用の余地があればいい。
60 | 医療情報 | 情報設備ＵＰＳ | 事業者 | 事業者 | ネットワーク機器用電源等含む。 | 近年、サーバ室１５０ＫＶＡ，ネットワーク５０ＫＶＡ程度の容量が必要になる為、設置場所の安全確保や保守等に鑑み中央化。 |  | 近年、サーバ室１５０ＫＶＡ，ネットワーク５０ＫＶＡ程度の容量が必要になる為、設置場所の安全確保や保守等を鑑み中央化するべきと考えます。
61 | 医療情報 | サーバ電源分電盤 | 市 | 市
62 | 医療情報 | サーバ分電源（１次側：幹線） | 事業者 | 市 |  |  |  | 基本的に１次側は事業者。２次側は市。
63 | 医療情報 | サーバ分電源（２次側） | 市 | 市 |  |  |  | 基本的に１次側は事業者。２次側は市。
64 | 医療情報 | 情報系統の空調設備 | 事業者 | -
65 | 医療情報 | ＬＡＮラック本体（ＥＰＳ内） | 市 | 市 | ＥＰＳ内にスペース確保。 |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
66 | 医療情報 | ＬＡＮラック収納機器・取付 | 市 | 市 | ＥＰＳ内の空調考慮。 |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
67 | 医療情報 | 主ＬＡＮケーブル（光）配線 | 市 | 市 |  |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
68 | 医療情報 | ＬＡＮケーブル（ＵＴＰ）配線 | 市 | 市 |  |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
69 | 医療情報 | 無線ＬＡＮ・取付調整 | 市 | 市 |  |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
70 | その他 | 各種設備引込み負担金 | 市 | 市
71 | その他 | 電波障害 調査費 | 事業者 | 事業者
72 | その他 | 電波障害 対策費 | 市 | 市
73 | その他 | 汚染土壌 調査費 | 事業者 | 事業者
74 | その他 | 汚染土壌 対策費 | 市 | 市
75 | その他 | アスベスト・PCB 調査費 | 市 | 事業者 | 既に実施済み。
76 | その他 | アスベスト・PCB 対策費 | 市 | 市 | ＰＣＢは市にて保管。
77 | その他 | その他調査費 | 事業者 | 事業者
78 | その他 | その他対策費 | 市 | 市
79 | その他 | 医療ガス | 事業者 | 事業者
80 | その他 | カーテンレール・ブラインド・ロールスクリーン | 事業者 | 市 |  | リース想定。
81 | その他 | カーテン | 市 | 市 |  | リース想定。
82 | その他 | 消火器（スタンド含む） | 市 | 市 | 壁埋め込みタイプのボックスは事業者。
83 | その他 | 理美容内装・什器備品 | 市 | 市 | 同上。
84 | その他 | 喫茶内装・什器備品 | 事業者 (利便) | 市 | 同上。
85 | その他 | 引越し | 市 | 市
86 | その他 | 什器備品・医療機器等移設費（据付調整含む） | 市 | 市
87 | その他 | 什器備品・医療機器等処分費 | 市 | 市
88 | その他 | 特記以外の１次側配管・配線 | 事業者 | 事業者
89 | その他 | 特記以外の２次側配管・配線 | 市 | 市
90 | その他 | 各種申請手数料 | 事業者 | 事業者 |  | 申請者が誰なのかにより、市又は事業者。（例：確認申請は施主なので市）
91 | その他確認 | 上記のように部門別に区分するなら、救命外来も個別につくったほうがよいのではないでしょうか。
92 | その他確認 | 医療廃棄物処理設備としてオートクレーブ・粉砕機の扱いは保留（確認中）
資料●-別紙●：取り合いが発生し業務区分の明瞭化が必要な項目（案）_修正版

## 091112 (hidden)
【施設整備業務等における業務区分表（案）】
本業務区分表の目的は、 「①ＰＦＩ事業に含まれる施設整備業務、利便施設運営業務等の中で調達するもの」と「②それ以外に市の医療機器予算又は医療情報システム予算で調達するもの」との区分を明確にして示すことで、応募者が今回のＰＦＩ事業の施設整備費積算にあたって、必要となる条件を提示することにあります。 したがって、調達区分が明確なものについては今回、リストアップしておりません。 通常、医療機器や情報システムの予算で調達するケースもあるが、施設整備の中に含めるケースもあるという項目について、そのボーダー部分を明確にします。 その上で、施設側で調達するものと市で調達するものの接続部分を必要に応じてより詳細に規定し、最終的に施設側で調達する場合には、積算に必要となる条件を事業者サイドに提示することを目的としています。
№ | 部門名 | 設備・機器等の名称 | 業務区分 |  | 備 考 | ＡＤメモ | 伊藤事務所コメント（10.15） | アイテックコメント（10.19） 緑文字：島田 赤文字：井筒
|  |  | ITEC | 伊藤
1 | 共通項目 | ＩＴＶ設備 | 事業者 | 事業者 | 状態監視、セキュリティ目的。 |  | 何を目的としたＩＴＶでしょうか？防犯・状態監視目的は事業者と考えております | 状態監視目的です。
2 | 共通項目 | セキュリティ設備 | 事業者 | 事業者 |  |  | ITV・電気錠・リーダー（設置する場合）等の防犯全般という理解でよろしいですか？
3 | 共通項目 | 電話通信設備 | 事業者 | 事業者 | 交換機含む。
4 | 共通項目 | ＡＶ設備 | 事業者 | 事業者 | 会議室等。 |  | 今回講堂はありません
5 | 共通項目 | ナースコールシステム | 事業者 | 事業者
6 | 共通項目 | アイソレーショントランス | 事業者 | 市 |  | 機器と建築の取り合いが発生し、据付がうまくいかない（仕上がりが綺麗にならない）可能性が高い。 |  | 設備設置の都合上建築対応がベター。⇒島田さん、・・・都合上の意味は、具体的には機器と建築の取り合いが発生し、据付がうまくいかない（仕上がりがきれいにならない）可能性が高いということでいいですか。（以下、都合上の言葉に関し、同じです）たけ
7 | 共通項目 | 無影灯（１次側：躯体アンカー含む） | 事業者 | 事業者 |  |  | 躯体アンカー・一次側設備は事業者、本体・操作盤は市
8 | 共通項目 | 無影灯（２次側：操作盤含む） | 要検討 | 市 |  | 仕様が確認できれば事業者。（11/13） | 躯体アンカー・一次側設備は事業者、本体・操作盤は市
9 | 共通項目 | 手洗い設備、流し台 | 事業者 | 市 | 医療用含む。 |  | 陶器製ではなく、SUS製のものを想定しました
10 | 共通項目 | 保温庫･保冷庫 | 市・事業者 | 事業者 | プレファブ型は事業者、置き型は市。
11 | 共通項目 | 時計設備 | 事業者 | 事業者
12 | 共通項目 | ウォールケアユニット | 事業者 |  | メディカルコンソール含む。 | ＩＣＵ、ＮＩＣＵ等が対象。
13 | 共通項目 | ＰＨＳ | 事業者
14 | 共通項目 | シャウカステン | 市 |  | 可動式。 | 備品計画予算枠内で検討（基本は現病院からの移設を想定）。
15 | 共通項目 | ＢＧＭシステム（１次側：配管） | 事業者 | 事業者 ？ |  |  | 各室単位でジャンルを替えられるようにとの要望があると伺っています。有線放送のBGMをお考えなら契約数等の関係上、市として頂くのがよろしいと思いますが、、、
16 | 共通項目 | ＢＧＭシステム（２次側：配線含む） | 市 | 事業者 ？ |  |  | 各室単位でジャンルを替えられるようにとの要望があると伺っています。有線放送のBGMをお考えなら契約数等の関係上、市として頂くのがよろしいと思いますが、、、
17 | 共通項目 | 表示盤（１次側：配管含む） | 事業者 | 市 | 診察/採血/会計/一般撮影/入退院の窓口を想定。 |  | 取合い調整さえできれば、必ずしも事業者でなくてもよろしいかと思いますが、、、
18 | 共通項目 | 表示盤（２次側：配線含む） | 市 | 市 | 同上。 |  | 取合い調整さえできれば、必ずしも事業者でなくてもよろしいかと思いますが、、、
19 | 共通項目 | 天井裏アンカー設置工事 | 事業者 | 事業者 |  |  | 走行レール取付架台・インジェクター架台等は市 | ？？逆では？？ 架台が事業者
20 | 共通項目 | 排気装置付実験台等（１次側：排気ダクト含む） | 事業者 | 市 | 安全キャビネット、クリーンベンチ含む。 |  | 単に接続するだけですので市でよろしいかと思います | 廃棄場所がピンポイントで定まらないと設置に難が生じます。市側とすると調達時期がずれてしまい、２次側施工で問題が生じる可能性があります。
21 | 共通項目 | 排気装置付実験台等（２次側） | 市 | 市 | 同上。 |  | 単に接続するだけですので市でよろしいかと思います | 廃棄場所がピンポイントで定まらないと設置に難が生じます。市側とすると調達時期がずれてしまい、２次側施工で問題が生じる可能性があります。
22 | 共通項目 | 機械搬送設備 | 事業者
| 共通項目 | 蓄尿設備（１次側：配管） | 事業者 |  | 病棟個室及び汚物処理室に設置。
23 | 内視鏡部門 | モニターアーム（１次側：躯体アンカー含む） | 事業者 |  | 天井吊り下げ用。
24 | 内視鏡部門 | モニターアーム（２次側：操作盤含む） | 市
25 | 病棟部門 | 無菌病室 | 事業者 | 事業者 | クラス10,000。 |  | 10,000程度であれば事業者、プレファブ式のものは市と考えております
26 | 病棟部門 | テレビ（本体、配管、配線含む） | 事業者 (利便) | 市 | 「要求水準書 利便施設」に記載。 |  | リース品と想定 本体は市、配管・配線は事業者 | 要求水準の利便施設で事業者側と規定。
27 | 病棟部門 | 特殊浴槽 | 市 | 市 | シャワーベッド仕様。
28 | 外来部門 | 聴力検査室 | 事業者 | 事業者
29 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | 映像システム（術野カメラ等） | 市 | 市
30 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | シーリングペンダント(１次側：躯体アンカー含む） | 事業者 | 市 |  | 機器と建築の取り合いが発生し、据付がうまくいかない（仕上がりが綺麗にならない）可能性が高い。 | ペンダントで決定との理解でよろしいですか？HCUにまでペンダントが必要かは疑問ですが、、、またCCUもありますので念のため部門名に記載したほうが良いと思います 救命ＨＣＵはありませんので削除します 集中治療室ではない一般病室は上記病棟部門に該当するとの理解でよろしいですか？ またICUシンドロームの観点からテレビはあったほうが良いと思いますがいかがでしょうか? | アンカー等設備設置の都合上建築対応がベター。ただし、ＨＣＵにまで設置するかどうか要検討。⇒森原さん、ペンダントについては、先生は自分達でいっても、それが建設又は市側の区分についてはご理解していないと思います。
31 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | シーリングペンダント(２次側） | 事業者 | 市 |  |  | ペンダントで決定との理解でよろしいですか？HCUにまでペンダントが必要かは疑問ですが、、、またCCUもありますので念のため部門名に記載したほうが良いと思います 救命ＨＣＵはありませんので削除します 集中治療室ではない一般病室は上記病棟部門に該当するとの理解でよろしいですか？ またICUシンドロームの観点からテレビはあったほうが良いと思いますがいかがでしょうか? | アンカー等設備設置の都合上建築対応がベター。ただし、ＨＣＵにまで設置するかどうか要検討。⇒森原さん、ペンダントについては、先生は自分達でいっても、それが建設又は市側の区分についてはご理解していないと思います。
32 | 手術部門 | 壁面収納 | 事業者 |  | 器械戸棚、薬品戸棚、保温庫、保冷庫、情報パネル、オペタイマー等。
33 | 中央滅菌部門 | 高圧蒸気滅菌装置 | 市 | 市 |  | ヒアリングの結果、リターン方式で可となったため、区画隔壁の影響が無くなったことから病院調達への組み入れも可能。 （調査の結果、ＥＯＧの外注化は不可。）
34 | 中央滅菌部門 | 酸化エチレンガス滅菌装置 | 市 | 市 |  |  | 外注化可能なら外注としたい（近接都市への有無による）との話がありましたが、その結果を受けた決定事項との理解でよろしいですか？
35 | 中央滅菌部門 | 低温プラズマ滅菌装置 | 市 | 市
36 | 中央滅菌部門 | 洗浄装置（ジェット式超音波洗浄装置等） | 事業者 | 市 | パススルー方式。
37 | 中央滅菌部門 | パスボックス | 事業者 | 事業者 | 外来/病棟への払い出し用。
38 | 中央滅菌部門 | 回転式収納棚（コンテナ収納） | 事業者 | 事業者 |  | コンテナの平面配置が不可の場合。要求水準書の書き方について要検討。 |  | 要求水準書の書き方について要検討。
39 | 中央滅菌部門 | ＲＯ水製造装置 | 事業者 | 事業者 | 容量：約１ｔ/日。 | 容量（約１ｔ/日）を規定して事業者側。 | 必要な場合は市と考えております | 必須です。
40 | 中央滅菌部門 | ２槽式システム流し台（エアガス・水ガン付） | 事業者
41 | 放射線部門 | 核医学モニター関連機器 | 事業者 | 事業者
42 | 放射線部門 | 核医学法定設置関連機器 | 事業者 | 事業者 |  |  | 具体的に何を指していますか？
43 | 放射線部門 | 核医学排水･空調設備 | 事業者 | 事業者
44 | 放射線部門 | ＭＲＩシールド工事 | 市 | 市 |  | 移設分のシールド工事は事業範囲外。新規分も機器性能に依存するため市側。
45 | 放射線部門 | その他のシールド工事 | 事業者 | 事業者
46 | 放射線部門 | 映像システム（心カテ：術野カメラ等） | 市 | 市
47 | 薬剤部門 | クリーンルーム用設備（パスボックス含む） | 事業者 | 事業者 ？ | クラス10,000。無菌製剤室（ＩＶＨ用）。 |  | 具体的に何を指していますか？ プレファブ式クリーンルーム・クリーンベンチであれば市でよろしいかと思います | エアシャワー等を想定しました。
48 | 検査部門 | 脳波検査室・筋電室シールド工事 | 事業者 | 事業者 |  |  | 具体的室名称を上げるなら筋電室の追記も必要と思います
49 | 病理検査 | ホルマリン対策排気装置 | 事業者 | 市 |  |  | 同上 | 廃棄場所がピンポイントで定まらないと設置に難が生じます。市側とすると調達時期がずれてしまい、２次側施工で問題が生じる可能性があります。
50 | 栄養部門（厨房） | 配膳車 | 市 | 事業者 ？ | 「医療機器等整備基本計画」参照。 |  |  | 島田さん、これは市側でいいのではないですか。たけ
51 | 栄養部門（厨房） | 上記以外の厨房機器（調乳用機器を含む） | 事業者 | 事業者 | 「医療機器等整備基本計画」参照。
52 | 栄養部門（厨房） | 厨芥処理設備 | 市 | 事業者 ？ |  | 処理方法によりいくつか種類がある。処理装置を事業者提案とする場合は事業者という理解。⇒減量等の規程はあるか、要確認。（11/4） | 処理方法によりいくつか種類がありますが、具体的に何を指していますか？事業者提案で処理装置を提案する場合は事業者という理解でよろしいですか？参考平面ではゴミ庫としてスペースを確保しつつ プレファブ冷蔵庫を置くのかなぁとイメージしておりますが
53 | 血液浄化療法部門 | ＲＯ水製造装置 | 市 | 市 | 装置との一括調達。
54 | 血液浄化療法部門 | 透析装置一式 | 市 | 市
55 | 管理・運営部門 | 情報設備（患者サービス用患者図書室の情報端末） | 市 | 市 | 保守管理等の一本化のため。
56 | 医療情報 | 情報設備（医療情報システム一式） | 市 | 市 |  |  | 電子カルテ・PACS等のほか採血ｼｽﾃﾑ等のローカルシステムもここに含まれるとの理解でよろしいですか？
57 | 医療情報 | 情報設備（院内ＬＡＮ＋インターネット）（１次側：配管含む） | 事業者 | 事業者 |  |  |  | ＬＡＮ端子という表記は削除 配管＝事業者、通線=市 程度の区分としたい。
58 | 医療情報 | 情報設備（院内ＬＡＮ＋インターネット）（２次側：配線含む） | 市 | 市 |  |  |  | ＬＡＮ端子という表記は削除 配管＝事業者、通線=市 程度の区分としたい。
59 | 医療情報 | 情報設備電源（自家発電） | 事業者 | 事業者 | ネットワーク機器用電源等含む。 | 院内共通のもので可。情報用としてＭＡＸ２００ｋＶＡ。 | 情報系専用の自家発を施設全体用の自家発とは別に単独で設けるということですか？？分ける理由を教えて頂きたいのですが、、 | 院内共通のものでＯＫ。 情報用としてＭＡＸ２００ｋＶＡ使用の余地があればいい。
60 | 医療情報 | 情報設備ＵＰＳ | 事業者 | 事業者 | ネットワーク機器用電源等含む。 | 近年、サーバ室１５０ＫＶＡ，ネットワーク５０ＫＶＡ程度の容量が必要になる為、設置場所の安全確保や保守等に鑑み中央化。 |  | 近年、サーバ室１５０ＫＶＡ，ネットワーク５０ＫＶＡ程度の容量が必要になる為、設置場所の安全確保や保守等を鑑み中央化するべきと考えます。
61 | 医療情報 | サーバ電源分電盤 | 市 | 市
62 | 医療情報 | サーバ分電源（１次側：幹線） | 事業者 | 市 |  |  |  | 基本的に１次側は事業者。２次側は市。
63 | 医療情報 | サーバ分電源（２次側） | 市 | 市 |  |  |  | 基本的に１次側は事業者。２次側は市。
64 | 医療情報 | 情報系統の空調設備 | 事業者 | -
65 | 医療情報 | ＬＡＮラック本体（ＥＰＳ内） | 市 | 市 | ＥＰＳ内にスペース確保。 |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
66 | 医療情報 | ＬＡＮラック収納機器・取付 | 市 | 市 | ＥＰＳ内の空調考慮。 |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
67 | 医療情報 | 主ＬＡＮケーブル（光）配線 | 市 | 市 |  |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
68 | 医療情報 | ＬＡＮケーブル（ＵＴＰ）配線 | 市 | 市 |  |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
69 | 医療情報 | 無線ＬＡＮ・取付調整 | 市 | 市 |  |  |  | 当然、市。要求水準としては記載しなくてもいい。
70 | その他 | 各種設備引込み負担金 | 市 | 市
71 | その他 | 電波障害 調査費 | 事業者 | 事業者
72 | その他 | 電波障害 対策費 | 市 | 市
73 | その他 | 汚染土壌 調査費 | 事業者 | 事業者
74 | その他 | 汚染土壌 対策費 | 市 | 市
75 | その他 | アスベスト・PCB 調査費 | 市 | 事業者 | 既に実施済み。
76 | その他 | アスベスト・PCB 対策費 | 市 | 市 | ＰＣＢは市にて保管。
77 | その他 | その他調査費 | 事業者 | 事業者
78 | その他 | その他対策費 | 市 | 市
79 | その他 | 医療ガス | 事業者 | 事業者
80 | その他 | カーテンレール・ブラインド・ロールスクリーン | 事業者 | 市 |  | リース想定。
81 | その他 | カーテン | 市 | 市 |  | リース想定。
82 | その他 | 消火器（スタンド含む） | 市 | 市 | 壁埋め込みタイプは事業者。
83 | その他 | 理美容内装 | 事業者 | 市 | 同上。
| その他 | 理美容什器備品 | 市
| その他 | コンビニエンスストア内装・什器備品 | 事業者 (利便) | 市 | 同上。
84 | その他 | 喫茶店内装・什器備品 | 事業者 (利便) | 市 | 同上。
85 | その他 | 引越し | 市 | 市
86 | その他 | 什器備品・医療機器等移設費（据付調整含む） | 市 | 市
87 | その他 | 什器備品・医療機器等処分費 | 市 | 市
88 | その他 | 特記以外の１次側配管・配線 | 事業者 | 事業者
89 | その他 | 特記以外の２次側配管・配線 | 市 | 市
90 | その他 | 各種申請手数料 | 事業者 | 事業者 |  | 申請者が誰なのかにより、市又は事業者。（例：確認申請は施主なので市）
91 | その他確認 | 上記のように部門別に区分するなら、救命外来も個別につくったほうがよいのではないでしょうか。
92 | その他確認 | 医療廃棄物処理設備としてオートクレーブ・粉砕機の扱いは保留（確認中）
資料：取り合いが発生し業務区分の明瞭化が必要な項目（案）_修正版

## 20130107
本業務区分表は、特に区分を明確にしておく必要があると判断したものについて明記する。
凡例 府：京都府 財：財団 事：事業者
№ | 施設名 | 設備・機器等の名称 | 業務区分 |  |  |  | 備 考
|  |  | 府 | 財 | 事
1 | 新設関連 | ＩＴＶ設備 |  | ※ | ○ | 事業者
2 | 新設関連 | セキュリティ設備 |  | ※ | ○ | 事業者
3 | 新設関連 | 受電設備 |  |  | ○
4 | 新設関連 | 非常用発電設備 |  |  | ○
5 | 新設関連 | UPS設備 |  | ※ | ○
6 | 新設関連 | 動力制御盤・電灯分電盤 |  |  | ○
7 | 新設関連 | 共有部コンセント設備・電灯設備 |  |  | ○
8 | 新設関連 | 専有部コンセント設備・電灯設備 |  | △ | ○
9 | 新設関連 | 通信設備（１次側：MDF、通信回線用配管） |  |  | ○
10 | 新設関連 | 通信設備（２次側：配管、盤類） |  | △ | ○
11 | 新設関連 | 通信設備（２次側：配線） |  | △ | ○
12 | 新設関連 | 電話設備（交換機、電話機、配線等） | ○ | △ | ○ |  | 公共施設内の交換機、電話機は府工事。
13 | 新設関連 | 情報設備（配管、配線、情報コンセント） |  |  | ○
14 | 新設関連 | 情報設備（ｼｽﾃﾑ用：ｻｰﾊﾞｰ、ﾙｰﾀｰ、HUB） | ○ |  |  |  | 公共施設専用
15 | 新設関連 | 情報設備（一般用：ﾙｰﾀｰ、HUB） |  | △ | ○ |  | インターネット用
16 | 新設関連 | テレビ聴視設備 |  | △ | ○
17 | 新設関連 | 非常業務放送設備 |  | △ | ○
18 | 新設関連 | 供用部空調設備 |  |  | ○
19 | 新設関連 | 専用部空調設備 | ○ | △ | ○
20 | 新設関連 | 各種設備引込み負担金 | ○ |  | ○ |  | 協議による
21 | 新設関連 | カーテンレール・カーテン・ブラインド・ロールスクリーン・アコーディオンカーテン |  | △ | ○ | 事業者
22 | 新設関連 | 消火器（スタンド・ボックス含む） |  | △ | ○ | 市 |  | ＩＣＵ、ＮＩＣＵ等が対象。
23 | 新設関連 | AED（収納BOX等含む） | ○ | ※ | ○ | 事業者
24 | 新設関連 | 各種サイン・掲示板 |  | △ | ○ | 市 |  | 備品計画予算枠内で検討（基本は現病院からの移設を想定）。
25 | 調査・対策など | 電波障害 調査費 |  |  | ○ | 事業者 |  |  | 各室単位でジャンルを替えられるようにとの要望があると伺っています。有線放送のBGMをお考えなら契約数等の関係上、市として頂くのがよろしいと思いますが、、、
26 | 調査・対策など | 電波障害 対策費 |  |  | ○ | 市 |  |  | 各室単位でジャンルを替えられるようにとの要望があると伺っています。有線放送のBGMをお考えなら契約数等の関係上、市として頂くのがよろしいと思いますが、、、
27 | 調査・対策など | 汚染土壌 調査費 | ○ |  |  |  | 調査が必要な場合。 調査要否は関係機関との協議による。 |  | 取合い調整さえできれば、必ずしも事業者でなくてもよろしいかと思いますが、、、
28 | 調査・対策など | 汚染土壌 対策費 | ○ |  |  | 事業者 | 調査を行った結果、対策が必要となった場合。 |  | 取合い調整さえできれば、必ずしも事業者でなくてもよろしいかと思いますが、、、
29 | 調査・対策など | アスベスト・ＰＣＢ等 調査費 | ○ |  |  | 市 | 既に実施済み。 |  | 走行レール取付架台・インジェクター架台等は市 | ？？逆では？？ 架台が事業者
30 | 調査・対策など | アスベスト・ＰＣＢ等 対策費 |  |  | ○ | 市 | ＰＣＢは府にて保管。 |  | 単に接続するだけですので市でよろしいかと思います | 廃棄場所がピンポイントで定まらないと設置に難が生じます。市側とすると調達時期がずれてしまい、２次側施工で問題が生じる可能性があります。
31 | 調査・対策など | 埋蔵文化財 調査 |  |  | ○
32 | 調査・対策など | 埋蔵文化財 調査費 |  |  | ○ |  |  |  | 単に接続するだけですので市でよろしいかと思います | 廃棄場所がピンポイントで定まらないと設置に難が生じます。市側とすると調達時期がずれてしまい、２次側施工で問題が生じる可能性があります。
33 | 調査・対策など | その他調査費 |  |  | ○ |  | 事業者で特に必要と判断したもの。
34 | その他 | 引越し | ○ | ○ |  | 市
35 | その他 | 什器備品等移設費（据付調整含む） | ○ | ○ |  | 市
36 | その他 | 什器備品等処分費 |  |  | ○ | 市
37 | その他 | 各種申請手数料 |  | ○ | ○ | 事業者 | 財団施設部分に係る各種申請・手数料は財団対応。 |  | 10,000程度であれば事業者、プレファブ式のものは市と考えております
財団施設内の業務区分について
| ※：設置要否未定。設置する場合は本事業外（財団対応） | [7 empty] | ペンダントで決定との理解でよろしいですか？HCUにまでペンダントが必要かは疑問ですが、、、またCCUもありますので念のため部門名に記載したほうが良いと思います 救命ＨＣＵはありませんので削除します 集中治療室ではない一般病室は上記病棟部門に該当するとの理解でよろしいですか？ またICUシンドロームの観点からテレビはあったほうが良いと思いますがいかがでしょうか? | アンカー等設備設置の都合上建築対応がベター。ただし、ＨＣＵにまで設置するかどうか要検討。⇒森原さん、ペンダントについては、先生は自分達でいっても、それが建設又は市側の区分についてはご理解していないと思います。
△：要求水準上必要な設備 ただし本事業においては一次側迄の対応とし二次側は本事業外（財団対応）
ヒアリングの結果、リターン方式で可となったため、区画隔壁の影響が無くなったことから病院調達への組み入れも可能。 （調査の結果、ＥＯＧの外注化は不可。）
外注化可能なら外注としたい（近接都市への有無による）との話がありましたが、その結果を受けた決定事項との理解でよろしいですか？
ＬＡＮ端子という表記は削除 配管＝事業者、通線=市 程度の区分としたい。

## 公表版(simada) (hidden)
内容確認にあたって
① | 事業者・市いずれの区分とするかは、下記内容に基づきチェックを入れてます。
・什器備品・機器類・医療機器（ただし要求水準所に記載のあるものは除く）は『市』
・工事を行ううえで、特に取合いに関係ないもの・影響のない（少ない）ものは『市』
・調査結果等により対応が異なり、予算算出ができないものは『市』
② | 事業者負担以外の什器備品・機器類対応の電気・機械設備に関しては、１次側配管・配線までとし２次側配管・配線は『市』としています。
（表に記載するときりがないので全項目に対しての書込みはしていません）
③ | 建物本体に関わる費用以外も追記しましたので確認下さい
施設整備業務における調達関連業務等との業務区分表
№ | 部門名 | 設備・機器等の名称 | 業務区分 |  | 備 考 |  | 島田コメントです
|  |  | 事業者 | 市
1 | 病棟部門 | ＩＴＶ設備 | ○ | ？ |  | 何を目的としたＩＴＶでしょうか？防犯・状態監視目的は事業者と考えております
2 |  | 無菌病室（クラス10,000） | ○ |  |  | 10,000程度であれば事業者、プレファブ式のものは市と考えております | ←
3 |  | ドクターコール | ○ |  |  | 緊急呼び出し用の携帯又はPHSとの理解でよろしいですか？ | ＰＨＳなら下記電話設備に包含してよいのでは？
4 |  | ナースコールシステム | ○ |  | システム仕様は別途検討
5 |  | テレビ | ○ | ○ | 調整中 | リース品と想定 本体は市、配管・配線は事業者 | 要求水準の利便施設で事業者側と規定
6 |  | 患者サービス用ＬＡＮ | ○ | ○ | 調整中 | 配管は事業者、配線は市 | 患者用インターネットは諸々の要件について要検討
7 |  | 患者サービス用の病室のベッドサイド端末 | ○ | ○ | 調整中 | これは端末を常設するということでしょうか？ リース品もしくは患者個人の持ち込みと想定しますが
8 |  | 特殊浴槽 | ○ | ○ | 機械式浴槽を想定 |  | 設備設置の都合上建築対応がベター
9 | ＩＣＵ部門（ＩＣＵ、ＣＣＵ、ＨＣＵ、救命ＩＣＵ、救命ＨＣＵＣＣＵ） | アイソレーショントランス | ○ | ○ |  |  | 設備設置の都合上建築対応がベター
10 |  | シーリングペンダント(アンカー工事含む） | ○ | ○ | 術野カメラ用も含む | ペンダントで決定との理解でよろしいですか？HCUにまでペンダントが必要かは疑問ですが、、、またCCUもありますので念のため部門名に記載したほうが良いと思います 救命ＨＣＵはありませんので削除します 集中治療室ではない一般病室は上記病棟部門に該当するとの理解でよろしいですか？ またICUシンドロームの観点からテレビはあったほうが良いと思いますがいかがでしょうか? | アンカー等設備設置の都合上建築対応がベター
11 |  | ナースコールシステム | ○ |  | 病棟部門のシステムと共用 |  | 病棟と同様で建築側が必須
12 |  | 術野映像システム |  | ○ |  | 専用・単独の手術室・処置室はありません 何に対する術野でしょうか？ | 不要です
13 |  | ＩＴＶ設備 | ○ | ？ |  | 状態監視目的との理解でよろしいですか？ | ←
14 | 総合周産期母子医療センター部門（ＮＩＣＵ、ＮＨＣＵ/ＧＣＵ） | アイソレーショントランス | ○ | ○ |  |  | 設備設置の都合上建築対応がベター
15 |  | メディカルボード | ○ | ○ |  | 壁面タイプのものを指していると思われますが、下記のペンダントとの使い分けはいかがしますか？ | 設備設置の都合上建築対応がベター
16 |  | シーリングペンダント(アンカー工事含む） | ○ | ○ |  | ペンダントで決定との理解でよろしいですか？ ＧCUもペンダントとの理解でよろしいですか？なお、今回ＮＨＣＵなるものはありません | 設備設置の都合上建築対応がベター
17 |  | ナースコールシステム | ○ |  | 病棟部門のシステムと共用
18 | 外来部門 | ナースコールシステム（化学療法室） | ○ |  | 病棟部門のシステムと共用 | ナースコールが必要なのは化学療法だけではないので、カッコ書は不要と思います | ←
19 |  | 聴力検査室 | ○
20 |  | 表示盤（診察順、採血順、会計順） | ○ | ○ | ディスプレイは意匠に関わるので事業者側 調整中 | 取合い調整さえできれば、必ずしも事業者でなくてもよろしいかと思いますが、、、 | ←
21 | 手術部門及び総合周産期母子医療センター部門（各手術室） | 無影灯（アンカー工事含む） | ○ | ○ |  | 躯体アンカー・一次側設備は事業者、本体・操作盤は市 | ←
22 |  | 手洗い装置 | ○ | ○ |  | 陶器製ではなく、SUS製のものを想定しました | ←
23 |  | ＩＴＶ設備 | ○ |  |  | 状態監視目的は事業者と考えております | ←
24 |  | 映像システム（術野カメラ等） |  | ○
25 |  | ＢＧＭシステム | ○ | ？ |  | 各室単位でジャンルを替えられるようにとの要望があると伺っています 有線放送のBGMをお考えなら契約数等の関係上市として頂くのがよろしいと思いますが、、、
26 |  | アイソレーショントランス | ○
27 |  | シーリングペンダント(アンカー工事含む） | ○ | ○ |  | ペンダントで決定との理解でよろしいですか？どの科目がどこを使うかによっては邪魔な場合もあると思いますが、、、（原則フリーアドレスになると思われるとはいえ） | 設備設置の都合上建築対応がベター
28 |  | 保温庫･保冷庫 | ○
29 |  | 時計設備 | ○
30 | 中央材料部門 | 高圧蒸気滅菌装置 |  | ○ | ヒアリングの結果リターン方式で可となったため、区画隔壁の影響が無くなったことから病院調達への組み入れも可能 |  | ←
31 |  | 酸化エチレンガス滅菌装置 |  | ○ |  | 外注化可能なら外注としたい（近接都市への有無による）との話がありましたが、その結果を受けた決定事項との理解でよろしいですか？
32 |  | 低温プラズマ滅菌装置 |  | ○
33 |  | 洗浄装置（ジェット式超音波洗浄装置等） | ○ | ○
34 |  | パスボックス | ○
35 |  | 回転式収納棚（コンテナ収納） | ○ |  | コンテナの平面配置が不可の場合
36 |  | ＲＯ水製造装置 | ○ | ？ |  | 必要な場合は市と考えております | 必須です
37 | 放射線部門 | 核医学モニター関連機器 | ○
38 |  | 核医学法定設置関連機器 | ○ |  |  | 具体的に何を指していますか？
39 |  | 核医学排水･空調設備 | ○
40 |  | ＭＲＩシールド工事 |  | ○ | 移設MRIのシールド工事は事業範囲外 新規設置分も機器の性能に依存するため病院側
41 |  | その他のシールド工事 | ○
42 |  | 表示盤（撮影順） |  | ○
43 |  | 映像システム（心カテ：術野カメラ等） |  | ○
44 |  | 天井裏アンカー設置工事 | ○ |  |  | 走行レール取付架台・インジェクター架台等は市 | ？？逆では？？ 架台が事業者
45 | 薬剤部門 | パスボックス | ○ |  |  | どこへの設置を想定されていますか？製剤室との理解でよろしいですか？ | 無菌室と調剤室間の想定です。保冷、アルコール噴霧、常温の3種類と材料搬入要ＰＢです
46 |  | 安全キャビネット | ○ | ○ |  |  | ← 全排気タイプで排気ダクトが必要
47 |  | クリンルーム用設備一式 | ○ | ？ |  | 具体的に何を指していますか？プレファブ式クリーンルーム・クリーンベンチであれば市でよろしいかと思います | エアシャワー等を想定しました
48 | 検査部門 | バイオハザード対応キャビネット | ○ | ○ |  |  | ←
49 |  | 脳波検査室・筋電室シールド工事 | ○ |  |  | 具体的室名称を上げるなら筋電室の追記も必要と思います | ←
50 | 病理検査 | 排気装置付実験台 | ○ | ○ | 排気設備との取り合い | 単に接続するだけですので市でよろしいかと思います | 廃棄場所がピンポイントで定まらないと設置に難が生じます。視側とすると調達時期がずれてしまい、2次側施工で問題が生じる可能性があります
51 |  | ホルマリン対策排気装置 | ○ | ○ |  | 同上
№ | 部門名 | 設備・機器等の名称 | 業務区分 |  | 備 考
|  |  | 事業者 | 市
52 | 栄養給食部門（厨房） | 配膳車、器具保管庫、収納棚等 | ○ | ？ | 医療機器等整備基本計画参照
53 |  | 上記以外の厨房機器（調乳用機器を含む） | ○
54 |  | 環境監視システム | ○ |  |  | 温湿度の監視システムを指しているとの理解でよろしいですか？ | 準備品は別案件の備品分類呼称です
55 |  | 給食用準備品・消耗品（鍋、食器等） |  | ○ | 準備品。消耗品は病院側 | 準備品とは何でしょうか？ | はずしましょう
56 |  | 厨芥処理設備 | ○ | ？ |  | 処理方法によりいくつか種類がありますが、具体的に何を指していますか？事業者提案で処理装置を提案する場合は事業者という理解でよろしいですか？参考平面ではゴミ庫としてスペースを確保しつつ プレファブ冷蔵庫を置くのかなぁとイメージしておりますが | ←
57 |  | 外来レストラン用厨房機器・準備品・食器等 | ○ | ○ | 準備品。消耗品は病院側 | 準備品とは何でしょうか？なお外来レストランではなく喫茶を指していると思いますが、栄養部ではないので項目を滅にしたほうが良いと思われます またコンビニ・理美容に関しての区分明記は必要ないでしょうか？ | ←
58 | 血液浄化部門（人工透析室） | ＲＯ水製造装置 |  | ○ | 装置との一括調達
59 |  | 透析装置一式 |  | ○
60 | 管理運営部門 | セキュリティ設備 | ○ |  |  | ITV・電気錠・リーダー（設置する場合）等の防犯全般という理解でよろしいですか？ | ←
61 |  | 時計設備 | ○
62 |  | 電話設備 | ○
63 |  | ＡＶ設備（講堂、会議室） | ○ |  |  | 今回講堂はありません | ←
64 |  | 情報設備（患者サービス用の患者図書室の情報端末） |  | ○ | 保守管理等の一本化のためｊ
65 | 医療情報部門 | 情報設備（医療情報システム一式） | 配管・ＬＡＮ端子のみ | ○ | 配管及びＬＡＮ端子は事業者 LAN端子は最後まで不確定要素が大きい為、情報用配管のみとする | 電子カルテ・PACS等のほか採血ｼｽﾃﾑ等のローカルシステムもここに含まれるとの理解でよろしいですか？ | ← ＬＡＮ端子という表記は削除 配管＝事業者、通線=市 程度の区分としたい
66 |  | 情報設備（院内ＬＡＮ＋インターネット） |  | ○
67 |  | 情報設備電源（自家発電） | ○ |  | ネットワーク機器用電源等含むとする | 情報系専用の自家発を施設全体用の自家発とは別に単独で設けるということですか？？分ける理由を教えて頂きたいのですが、、
68 |  | 情報設備ＵＰＳ | ○
69 |  | サーバ電源分電盤 | ○ | ○ |  |  | 近年、サーバ室１５０ＫＶＡ，ネットワーク５０ＫＶＡ程度の要領が必要になる為、設置場所の安全確保や保守等を鑑み中央化するべきと考えます。
70 |  | サーバ分電源１次側配線（幹線） | ○ | ○
71 |  | サーバ分電源２次側配線 |  | ○
72 |  | ＬＡＮラック本体（ＥＰＳ内） |  | ○ | ＥＰＳ内にスペース確保
73 |  | ＬＡＮラック収納機器・取付 |  | ○ | ＥＰＳ内の空調考慮
74 |  | 主ＬＡＮケーブル（光）配線 |  | ○
75 |  | ＬＡＮケーブル（ＵＴＰ）配線 |  | ○
76 |  | 無線LAN・取付調整 |  | ○
77 | 追記 | 各種設備引込み負担金 |  | ○
78 |  | 電波障害 調査費 | ○
79 |  | 電波障害 対策費 |  | ○
80 |  | 汚染土壌 調査費 | ○
81 |  | 汚染土壌 対策費 |  | ○
|  | アスベスト・PCB 調査費 | ○
|  | アスベスト・PCB 対策費 |  | ○ | PCBは市にて保管
82 |  | その他調査費 | ○
83 |  | その他対策費 |  | ○
84 |  | 什器備品・医療機器 |  | ○ | 病室内のベッド・床頭台のほか実験台（流し台付も含む）・剖検台等も含む
85 |  | 医療ガス | ○
86 |  | カーテン・ブラインド・ロールスクリーン |  | ○ | リース想定
87 |  | 消火器（スタンド含む） |  | ○ | 壁埋め込みタイプのボックスは事業者
88 |  | 自販機 |  | ○
89 |  | コンビニ内装・什器備品 |  | ○ | 運営形態によると思いますが、内装（設備は一次設備まで）別途とするケースがあります
90 |  | 理美容内装・什器備品 |  | ○ | 同上
91 |  | 喫茶内装・什器備品 |  | ○ | 同上
92 |  | 引越し |  | ○
93 |  | 什器備品・医療機器等移設費（据付調整含む） |  | ○
94 |  | 什器備品・医療機器等処分費 |  | ○
95 |  | 特記以外の １次配管・配線 | ○
96 |  | ２次配管・配線 |  | ○
97 |  | 各種申請手数料 | ○ | ○ | 申請者が誰なのかにより、市又は事業者（例：確認申請は施主なので市）
| その他確認 | 上記のように部門別に区分するなら、救命外来も個別につくったほうがよいのではないでしょうか。
医療廃棄物処理設備としてオートクレーブ・粉砕機の扱いは保留（確認中）

## 島 田-take (hidden)
内容確認にあたって
① | 事業者・市いずれの区分とするかは、下記内容に基づきチェックを入れてます。
・什器備品・機器類・医療機器（ただし要求水準所に記載のあるものは除く）は『市』
・工事を行ううえで、特に取合いに関係ないもの・影響のない（少ない）ものは『市』
・調査結果等により対応が異なり、予算算出ができないものは『市』
② | 事業者負担以外の什器備品・機器類対応の電気・機械設備に関しては、１次側配管・配線までとし２次側配管・配線は『市』としています。
（表に記載するときりがないので全項目に対しての書込みはしていません）
③ | 建物本体に関わる費用以外も追記しましたので確認下さい
施設整備業務における調達関連業務等との業務区分表
№ | 部門名 | 設備・機器等の名称 | 業務区分 |  |  | 備 考 | 伊藤事務所コメント（10.15） | アイテックコメント（10.19） 緑文字：島田 赤文字：井筒・佐野
№ | 部門名 | 設備・機器等の名称 | 事業者 | 事業者 | 市 | 備 考 | 伊藤事務所コメント（10.16） | アイテックコメント（10.20） 緑文字：島田 赤文字：井筒・佐野
№ | 部門名 | 設備・機器等の名称 | 施設整備 | 利便 | 市 | 備 考 | 伊藤事務所コメント（10.17） | アイテックコメント（10.21） 緑文字：島田 赤文字：井筒・佐野
1 | 病棟部門 | ＩＴＶ設備 | ○ |  |  | 状態監視。 | 何を目的としたＩＴＶでしょうか？防犯・状態監視目的は事業者と考えております | 状態監視目的です。
2 | 病棟部門 | 無菌病室（クラス10,000） | ○ |  |  | クラス10,000。 | 10,000程度であれば事業者、プレファブ式のものは市と考えております
3 | 病棟部門 | ドクターコール | ○ |  |  |  | 緊急呼び出し用の携帯又はPHSとの理解でよろしいですか？ | ＰＨＳなら下記電話設備に包含してよいのでは？
4 | 病棟部門 | ナースコールシステム | ○ |  |  | システム仕様は別途検討。
5 | 病棟部門 | テレビ |  | ○ |  | 要求水準書利便施設に記載。 | リース品と想定 本体は市、配管・配線は事業者 | 要求水準の利便施設で事業者側と規定。
6 | 病棟部門 | 患者サービス用ＬＡＮ | ○（配管まで) |  |  | ただし、患者用インターネットは諸々の要件について要検討。 | 配管は事業者、配線は市 | 患者用インターネットは諸々の要件について要検討。
7 | 病棟部門 | 患者サービス用の病室のベッドサイド端末 | 検討中 | 検討中 | 検討中 | 要検討。 | これは端末を常設するということでしょうか？ リース品もしくは患者個人の持ち込みと想定しますが | 患者用インターネットは諸々の要件について要検討。
8 | 病棟部門 | 特殊浴槽 |  |  | ○ | シャワーベッド仕様。
9 | 集中治療室（ＩＣＵ、ＣＣＵ、ＳＣＵ、ＨＣＵ、救命ＩＣＵ、救命ＨＣＵ） | アイソレーショントランス | ○ |  | ○ |  |  | 設備設置の都合上建築対応がベター。⇒島田さん、・・・都合上の意味は、具体的には機器と建築の取り合いが発生し、据付がうまくいかない（仕上がりがきれいにならない）可能性が高いということでいいですか。（以下、都合上の言葉に関し、同じです）たけ
10 | 集中治療室（ＩＣＵ、ＣＣＵ、ＳＣＵ、ＨＣＵ、救命ＩＣＵ、救命ＨＣＵ） | シーリングペンダント(アンカー工事含む） | ○ |  | ○ |  | ペンダントで決定との理解でよろしいですか？HCUにまでペンダントが必要かは疑問ですが、、、またCCUもありますので念のため部門名に記載したほうが良いと思います 救命ＨＣＵはありませんので削除します 集中治療室ではない一般病室は上記病棟部門に該当するとの理解でよろしいですか？ またICUシンドロームの観点からテレビはあったほうが良いと思いますがいかがでしょうか? | アンカー等設備設置の都合上建築対応がベター。ただし、ＨＣＵにまで設置するかどうか要検討。⇒森原さん、ペンダントについては、先生は自分達でいっても、それが建設又は市側の区分についてはご理解していないと思います。
11 | 集中治療室（ＩＣＵ、ＣＣＵ、ＳＣＵ、ＨＣＵ、救命ＩＣＵ、救命ＨＣＵ） | ナースコールシステム | ○ |  |  | 病棟部門のシステムと共用。 |  | 病棟と同様で建築側が必須です。
12 | 集中治療室（ＩＣＵ、ＣＣＵ、ＳＣＵ、ＨＣＵ、救命ＩＣＵ、救命ＨＣＵ） | ＩＴＶ設備 | ○ |  |  |  | 状態監視目的との理解でよろしいですか？ | 状態監視目的です。
13 | 新生児病床（ＧＣＵ） | アイソレーショントランス | ○ |  | ○ |  |  | 設備設置の都合上建築対応がベター。
14 | 新生児病床（ＧＣＵ） | メディカルボード | ○ |  | ○ |  | 壁面タイプのものを指していると思われますが、下記のペンダントとの使い分けはいかがしますか？ | 設備設置の都合上建築対応がベター。
15 | 新生児病床（ＧＣＵ） | シーリングペンダント(アンカー工事含む） | ○ |  | ○ |  | ペンダントで決定との理解でよろしいですか？ ＧCUもペンダントとの理解でよろしいですか？なお、今回ＮＨＣＵなるものはありません | 設備設置の都合上建築対応がベター。
16 | 新生児病床（ＧＣＵ） | ナースコールシステム | ○ |  |  | 病棟部門のシステムと共用。
17 | 外来部門 | ナースコールシステム | ○ |  |  | 病棟部門のシステムと共用。 | ナースコールが必要なのは化学療法だけではないので、カッコ書は不要と思います
18 | 外来部門 | 聴力検査室 | ○
19 | 外来部門 | 表示盤（診察順、採血順、会計順） |  |  | ○ |  | 取合い調整さえできれば、必ずしも事業者でなくてもよろしいかと思いますが、、、
20 | 救急外来 | シーリングペンダント(アンカー工事含む） | ○ |  | ○
21 | 救急外来 | ナースコールシステム | ○ |  |  | 病棟部門のシステムと共用。 |  | 島田さん、1階救急外来の欄も作成しました。取り合いを明記する必要があるものを加え、不要なものは消してください。たけ
22 | 救急外来 | ＩＴＶ設備 | ○ |  |  | 状態監視。
23 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | 無影灯（アンカー工事含む） | ○ (躯体アンカー・一次側設備まで) |  |  |  | 躯体アンカー・一次側設備は事業者、本体・操作盤は市
24 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | 手洗い装置 |  |  | ○ |  | 陶器製ではなく、SUS製のものを想定しました
25 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | ＩＴＶ設備 | ○ |  |  | 状態監視。 | 状態監視目的は事業者と考えております
26 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | 映像システム（術野カメラ等） |  |  | ○
27 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | ＢＧＭシステム | ○(放送設備） |  |  | BGM放送が可能な一般業務放送設備。 | 各室単位でジャンルを替えられるようにとの要望があると伺っています 有線放送のBGMをお考えなら契約数等の関係上市として頂くのがよろしいと思いますが、、、
28 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | アイソレーショントランス | ○
29 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | シーリングペンダント(アンカー工事含む） | ○ |  | ○ |  | ペンダントで決定との理解でよろしいですか？どの科目がどこを使うかによっては邪魔な場合もあると思いますが、、、（原則フリーアドレスになると思われるとはいえ） | 設備設置の都合上建築対応がベター。
30 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | 保温庫･保冷庫 | ○
31 | 手術部門及び分娩室、ＬＤ | 時計設備 | ○
32 | 中央滅菌部門 | 高圧蒸気滅菌装置 |  |  | ○ | ヒアリングの結果リターン方式で可となったため、区画隔壁の影響が無くなったことから病院調達への組み入れも可能。
33 | 中央滅菌部門 | 酸化エチレンガス滅菌装置 |  |  | ○ | ヒアリングの結果リターン方式で可となったため、区画隔壁の影響が無くなったことから病院調達への組み入れも可能。 | 外注化可能なら外注としたい（近接都市への有無による）との話がありましたが、その結果を受けた決定事項との理解でよろしいですか？
34 | 中央滅菌部門 | 低温プラズマ滅菌装置 |  |  | ○ | ヒアリングの結果リターン方式で可となったため、区画隔壁の影響が無くなったことから病院調達への組み入れも可能。
35 | 中央滅菌部門 | 洗浄装置（ジェット式超音波洗浄装置等） | ○ |  | ○
36 | 中央滅菌部門 | パスボックス | ○
37 | 中央滅菌部門 | 回転式収納棚（コンテナ収納） | ○ |  |  | コンテナの平面配置が不可の場合。 |  | 要求水準書の書き方について要検討。
38 | 中央滅菌部門 | ＲＯ水製造装置 | ○ |  | ○ |  | 必要な場合は市と考えております | 必須です。
39 | 放射線部門 | 核医学モニター関連機器 | ○
40 | 放射線部門 | 核医学法定設置関連機器 | ○ |  |  |  | 具体的に何を指していますか？
41 | 放射線部門 | 核医学排水･空調設備 | ○
42 | 放射線部門 | ＭＲＩシールド工事 |  |  | ○ | 移設MRIのシールド工事は事業範囲外。 新規設置分も機器の性能に依存するため病院側。
43 | 放射線部門 | その他のシールド工事 | ○
44 | 放射線部門 | 表示盤（撮影順） |  |  | ○
45 | 放射線部門 | 映像システム（心カテ：術野カメラ等） |  |  | ○
46 | 放射線部門 | 天井裏アンカー設置工事 | ○ |  |  |  | 走行レール取付架台・インジェクター架台等は市 | ？？逆では？？ 架台が事業者
47 | 薬剤部門 | パスボックス | ○ |  |  |  | どこへの設置を想定されていますか？製剤室との理解でよろしいですか？ | 無菌室と調剤室間の想定です。保冷、アルコール噴霧、常温の3種類と材料搬入要ＰＢです。
48 | 薬剤部門 | 安全キャビネット | ○ |  | ○ | 要検討。 |  | ←全排気タイプで排気ダクトが必要。
49 | 薬剤部門 | クリンルーム用設備一式 | ○ |  |  |  | 具体的に何を指していますか？プレファブ式クリーンルーム・クリーンベンチであれば市でよろしいかと思います | エアシャワー等を想定しました。
50 | 検査部門 | バイオハザード対応キャビネット | ○ |  | ○
51 | 検査部門 | 脳波検査室・筋電室シールド工事 | ○ |  |  |  | 具体的室名称を上げるなら筋電室の追記も必要と思います
52 | 病理検査 | 排気装置付実験台 | ○ |  | ○ | 排気設備との取り合い。 | 単に接続するだけですので市でよろしいかと思います | 廃棄場所がピンポイントで定まらないと設置に難が生じます。市側とすると調達時期がずれてしまい、2次側施工で問題が生じる可能性があります。
53 | 病理検査 | ホルマリン対策排気装置 | ○ |  | ○ | 排気設備との取り合い。 | 同上 | 廃棄場所がピンポイントで定まらないと設置に難が生じます。市側とすると調達時期がずれてしまい、3次側施工で問題が生じる可能性があります。
54 | 栄養部門（厨房） | 配膳車、器具保管庫、収納棚等 | ○ |  | ？ | 医療機器等整備基本計画参照。 |  | 島田さん、これは市側でいいのではないですか。たけ
55 | 栄養部門（厨房） | 上記以外の厨房機器（調乳用機器を含む） | ○ |  |  | 医療機器等整備基本計画参照。
56 | 栄養部門（厨房） | 環境監視システム | ○ |  |  |  | 温湿度の監視システムを指しているとの理解でよろしいですか？
57 | 栄養部門（厨房） | 厨芥処理設備 | ○ |  |  |  | 処理方法によりいくつか種類がありますが、具体的に何を指していますか？事業者提案で処理装置を提案する場合は事業者という理解でよろしいですか？参考平面ではゴミ庫としてスペースを確保しつつ プレファブ冷蔵庫を置くのかなぁとイメージしておりますが
58 | 血液浄化部門（人工透析室） | ＲＯ水製造装置 |  |  | ○ | 装置との一括調達。
59 | 血液浄化部門（人工透析室） | 透析装置一式 |  |  | ○
60 | 管理・運営部門 | セキュリティ設備 | ○ |  |  |  | ITV・電気錠・リーダー（設置する場合）等の防犯全般という理解でよろしいですか？
61 | 管理・運営部門 | 時計設備 | ○
62 | 管理・運営部門 | 電話設備 | ○
63 | 管理・運営部門 | ＡＶ設備（講堂、会議室） | ○ |  |  |  | 今回講堂はありません
64 | 管理・運営部門 | 情報設備（患者サービス用の患者図書室の情報端末） |  |  | ○ | 保守管理等の一本化のため。
65 | 医療情報 | 情報設備（医療情報システム一式） | 配管・ＬＡＮ端子のみ |  | ○ | 配管及びＬＡＮ端子は事業者。 LAN端子は最後まで不確定要素が大きい為、情報用配管のみとする。 | 電子カルテ・PACS等のほか採血ｼｽﾃﾑ等のローカルシステムもここに含まれるとの理解でよろしいですか？ | ＬＡＮ端子という表記は削除 配管＝事業者、通線=市 程度の区分としたい（井筒さんと調整）
66 | 医療情報 | 情報設備（院内ＬＡＮ＋インターネット） | 配管・ＬＡＮ端子のみ |  | ○ | 配管及びＬＡＮ端子は事業者。 LAN端子は最後まで不確定要素が大きい為、情報用配管のみとする。
67 | 医療情報 | 情報設備電源（自家発電） | ○ |  |  | ネットワーク機器用電源等含むとする。 | 情報系専用の自家発を施設全体用の自家発とは別に単独で設けるということですか？？分ける理由を教えて頂きたいのですが、、
68 | 医療情報 | 情報設備ＵＰＳ | ○ |  |  | ネットワーク機器用電源等含むとする。
69 | 医療情報 | サーバ電源分電盤 | ○ |  | ○ |  |  | 近年、サーバ室１５０ＫＶＡ，ネットワーク５０ＫＶＡ程度の要領が必要になる為、設置場所の安全確保や保守等を鑑み中央化するべきと考えます。
70 | 医療情報 | サーバ分電源１次側配線（幹線） | ○ |  | ○ |  |  | 近年、サーバ室１５０ＫＶＡ，ネットワーク５１ＫＶＡ程度の要領が必要になる為、設置場所の安全確保や保守等を鑑み中央化するべきと考えます。
71 | 医療情報 | サーバ分電源２次側配線 |  |  | ○
72 | 医療情報 | ＬＡＮラック本体（ＥＰＳ内） |  |  | ○ | ＥＰＳ内にスペース確保。
73 | 医療情報 | ＬＡＮラック収納機器・取付 |  |  | ○ | ＥＰＳ内の空調考慮。
74 | 医療情報 | 主ＬＡＮケーブル（光）配線 |  |  | ○
75 | 医療情報 | ＬＡＮケーブル（ＵＴＰ）配線 |  |  | ○
76 | 医療情報 | 無線LAN・取付調整 |  |  | ○
77 | 追記 | 各種設備引込み負担金 |  |  | ○
78 | 追記 | 電波障害 調査費 | ○
79 | 追記 | 電波障害 対策費 |  |  | ○
80 | 追記 | 汚染土壌 調査費 | ○
81 | 追記 | 汚染土壌 対策費 |  |  | ○
82 | 追記 | アスベスト・PCB 調査費 | ○
83 | 追記 | アスベスト・PCB 対策費 |  |  | ○ | PCBは市にて保管
84 | 追記 | その他調査費 | ○
85 | 追記 | その他対策費 |  |  | ○
86 | 追記 | 医療ガス | ○
87 | 追記 | カーテン・ブラインド・ロールスクリーン |  |  | ○ | リース想定
88 | 追記 | 消火器（スタンド含む） |  |  | ○ | 壁埋め込みタイプのボックスは事業者
89 | 追記 | 理美容内装・什器備品 |  |  | ○ | 同上
90 | 追記 | 喫茶内装・什器備品 |  |  | ○ | 同上
91 | 追記 | 引越し |  |  | ○
92 | 追記 | 什器備品・医療機器等移設費（据付調整含む） |  |  | ○
93 | 追記 | 什器備品・医療機器等処分費 |  |  | ○
94 | 追記 | 特記以外の １次配管・配線 | ○
95 | 追記 | ２次配管・配線 |  |  | ○
96 | 追記 | 各種申請手数料 | ○ |  |  | 申請者が誰なのかにより、市又は事業者（例：確認申請は施主なので市）
97
98 | その他確認 | 上記のように部門別に区分するなら、救命外来も個別につくったほうがよいのではないでしょうか。
99 | その他確認 | 医療廃棄物処理設備としてオートクレーブ・粉砕機の扱いは保留（確認中）

## Sheet1 (hidden)
列1 | 列2 | 列3 | 列4
府 | テ | 事